|  | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ Μ.Δ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΙΑΤΡΟΥ (Α.Μ.: 97.034)

ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON #118)

Επίβλεψη:Κων/νος Βαρώτσος

Επ. Καθηγητής

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

ΑθΗΝΑ 1999

Μ.Δ.Ε.

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΙΑΤΡΟΥ

Α.Μ.: 97.034

Υπό την επίβλεψη του Επ. Καθηγητή

Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

ΑΘΗΝΑ 1999

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON #118

(1990-1997)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Φυσικής - Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής

Εργαστήριο Μετεωρολογίας

Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Φυσικής-V

Τ.Κ. 157 84, Αθήνα, Ελλάδα

Συγγραφέας: Μεταπτ. Φοιτητής Θεμιστοκλής Ιατρού

- Web page URL: : http://come.to/iatrou

- E-mail address: + tiatrou@usa.net

- ICQ number (UIN):  11844635

- Mobile phone: ( +30-945-911738

Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσος

- E-mail address: + kvarots@atlas.cc.uoa.gr

- Tel: ( +30-1-7274929  &  +30-1-7274838

- Fax: É +30-1-7295281

Μέλος Τριμελής Επιτροπής: Καθηγητής Δημοσθένης Ασημακόπουλος

Μέλος Τριμελής Επιτροπής: Αναπληρ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χέλμης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ DOBSON

- Ι) ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ          .   ΟΖΟΝΤΟΣ

- ΙΙ) ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ       .     ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

- ΙΙΙ) ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON ΜΕ ΤΟ        .      ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΟΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ              .      ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ             .      ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

- IV) Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ                          .      ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Β

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΑ DOBSON

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

- ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ

- TEST ΛΥΧΝΙΩΝ

- R-N ΠΙΝΑΚΕΣ

- ΠΙΝΑΚΕΣ Q ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΦΗΝΩΝ

- ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ZENITH SKY

- ΔΕΔΟΜΕΝΑ R ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

- ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

- ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ μ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ.

- ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ μ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ

- ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΜΑΖΑ ΣΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΟ ΣΕ CD ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΗΚΩΝ ΚΥΜΑΤΟΣ

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ZENITH SKY ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ SO2 KAI ΝΟ2

- ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

- ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

- ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟ

- ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ΟΖΟΝΤΟΒΟΛΙΣΕΙΣ

- ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

- ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Γ

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟNΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON #118

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α) ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON #118

Β) ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON #118 ΚΑΙ LAMP TESTS

Γ) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ NIMBUS-7 KAI METEOR-3

Δ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Α) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Β) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON #118

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΩΝ DOBSON

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης της Φυσικής Περιβάλλοντος, και αναφέρεται στην επανεκτίμηση των δεδομένων του Σταθμού Μέτρησης του Ολικού Όζοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ανήκει στο Δίκτυο του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), με κωδικό αριθμό 293.

Η προστασία του στρώματος του όζοντος είναι μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της διεθνής προσπάθειας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Ένα σημαντικό μέρος αυτής αντιπροσωπεύει η παρακουλούθηση του ατμοσφαιρικού όζοντος, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συστήματος Παρακουλούθησης Όζοντος (GOOS), του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO). Το διεθνές επίγειο δίκτυο μέτρησης της ολικής στήλης του όζοντος του GOOS, αποτελεί μία σημαντική πηγή μεγάλων χρονοσειρών δεδομένων, τα οποία χαρακτηρίζουν την κατάσταση του στρώματος του όζοντος.

Η χρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων για σκοπούς όπως ο υπολογισμός της τάσης του όζοντος ή η δημιουργία χαρτών όζοντος με συγκρίσιμες τιμές παγκοσμίως, απαιτεί μία ομογενοποιημένη βάση δεδομένων τόσο ως προς το χρόνο όσο και σε σχέση με τους υπόλοιπους σταθμούς μέτρησης του όζοντος. Ως εκ τούτου είναι προφανής η αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας ομογενοποιημένης βάσης δεδομένων όζοντος και για το σταθμό μας, τα οποία μάλιστα θα δημοσιευτούν από τον Παγόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) και θα είναι ελεύθερα για χρήση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Το πρώτο μέρος αναφέρεται της εργασίας αυτής αναφέρεται στον τρόπο μέτρησης της ολικής στήλης όζοντος με ένα φασματοφωτόμετρο Dobson. Αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο για να μπορέσει να καταλάβει ο αναγνώστης που δεν έχει ασχοληθεί με τη φυσική του φασματοφωτομέτρου Dobson, τον τρόπο λειτουργίας του και κατ’ επέκταση και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επανεκτίμηση των δεδομένων του όζοντος στη συνέχεια.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στη θεωρία της επανεκτίμησης των δεδομένων όζοντος των φασματοφωτομέτρων Dobson. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει η διόρθωση των δεδομένων όζοντος που έχουν ήδη ληφθεί. Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του μέρους επισημαίνονται τα βασικά στοιχεία της ιστορίας του οργάνου που είναι απαραίτητα για την επανεκτίμηση των δεδομένων. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην επανεκτίμηση των σταθερών του οργάνου, ενώ το τρίτο στη σύγκριση των δεδομένων όζοντος με ανεξάρτητες πηγές μέτρησης του όζοντος, για την επανεκτίμηση των δεδομένων.

Το τρίτο μέρος  το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εργασίας, είναι το πειραματικό μέρος της δουλειάς. Σε αυτό αναφέρεται η διαδικασία η οποία ακουλουθήθηκε για να γίνει η επανεκτίμηση των δεδομένων του σταθμού μας, αλλά και παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα αυτής με συγκεντρωτικούς πίνακες και σχήματα. Επιπλέον σε αυτό το μέρος αναφέρονται στατιστικά των μετρήσεων όζοντος και γίνεται σύγκριση των αρχικών και επανεκτιμημένων τιμών όζοντος με ανεξάρτητες πηγές όζοντος, όπως είναι οι δορυφόροι, με τη βοήθεια των οποίων αποδεικνύεται ότι η επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος επέφερε τη βελτίωση της ποιοτητας των δεδομένων του σταθμού μας και αύξηση της αξιοπιστίας τους.

Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελεί συνέχεια της προπτυχιακής η οποία είχε αναφερθεί στο ιστορικό βαθμονόμησης του οργάνου και στο αντίστοιχο θεωρητικό μέρος της επανεκτίμησης των δεδομένων. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των βαθμονομήσεων εκείνης της εργασίας (τα οποία είχαν δημοσιευτεί και καταχωρηθεί στα πρακτικά του Γ’ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας), συμπεριλαμβανομένων και αυτών των διεθνών βαθμονομήσεων, καθώς και η αποκτηθείσα πείρα για την πραγματοποίηση αυτής της επανεκτίμησης των δεδομένων. Η χρησιμότητα αυτής της εργασίας έχει ήδη αναφερφεί παραπάνω.

Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον υπεύθυνο για την εκπόνηση της εργασίας αυτής Επίκουρο Καθηγητή κ. Κων/νο Βαρώτσο για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση για την διεκπεραίωσή της.

Αθήνα, Ιούνιος 1999.

Ο Συγγραφέας

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ DOBSON

Ι) ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

Το φασματοφωτόμετρο Dobson χρησιμοποιείται για τις επίγειες μετρήσεις της ολικής στήλης όζοντος. Η βασική αρχή της λειτουργίας του στηρίζεται στο γεγονός ότι όταν μία δέσμη μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας περνάει μέσα από ένα υλικό μέσο, τότε αυτή εξασθενεί, και μάλιστα η εξασθένιση αυτή εξαρτάται τόσο από την ποιότητα και την ποσότητα του υλικού που διαπερνάει η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όσο και από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας.

Για τη μέτρηση της ολικής στήλης του όζοντος, εκμεταλλευόμαστε συνήθως την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει ο ήλιος, η οποία μάλιστα δεν είναι μονοχρωματική, δηλαδή δεν αποτελείται από ένα μόνο μήκος κύματος, αλλά επεκτείνεται σε ένα φάσμα συχνοτήτων, που ξεκινάνε από την περιοχή του υπέρυθρου, και φτάνει μέχρι την περιοχή του υπεριώδους.

Η βασική αρχή μέτρησης του όζοντος στηρίζεται στο γεγονός ότι μετρώντας την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας ενός μήκους κύματος που φτάνει στο έδαφος με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου και γνωρίζοντας την αντίστοιχη τιμή της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στο ίδιο μήκος κύματος στο όριο της γήινης ακτινοβολίας, η οποία είναι περίπου σταθερή και μεταβάλλεται κυρίως με την ηλιακή δραστηριότητα, μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα των ουσιών που έχουν παρεμβληθεί κατά τη διαδρομή της ηλιακής ακτίνας, και την έχουν εξασθενίσει.

Διαλέγοντας κατάλληλο μήκος κύματος ώστε η συνολική εξασθένιση που συμβαίνει από το όζον να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που προκαλούν τα άλλα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στην ατμόσφαιρα, μπορούμε να εκτιμήσουμε την ποσότητα του όζοντος που υπάρχει στην ατμόσφαιρα κατά μήκος της ηλιακής ακτίνας, δηλαδή ουσιαστικά στην περιοχή που έγινε η μέτρηση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας.

Ωστόσο η εξασθένιση της ηλιακής ακτινοβολίας δεν εξαρτάται μόνο από την απορρόφηση της από το όζον ή από τα άλλα στοιχεία, αλλά και από την σκέδαση της πάνω στα μόρια του αέρα ή τα αερολύματα, τα οποία βρίσκονται μέσα στην τροπόσφαιρα και η ποσότητά τους μεταβάλλεται τόσο με το χρόνο, όσο και από τόπο σε τόπο. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την ποσότητα του όζοντος που μετριέται. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε δύο μήκη κύματος για την μέτρηση του όζοντος, ώστε να μην υπάρχει πλέον η ανάγκη για απόλυτη βαθμονόμηση, όπου το ένα μήκος κύματος διαλέγεται έτσι ώστε να έχουμε έντονη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από το όζον, ενώ στο άλλο μήκος κύματος η απορρόφηση από το όζον να είναι πολύ μικρή.

Με αυτό τον τρόπο οι επιδράσεις των σκεδάσεων στα δύο μήκη κύματος θα αλληλοαναιρούνται, δεδομένου ότι οι συντελεστές σκέδασης σε δύο κοντινά μήκη κύματος θα αλλάζουν πολύ λίγο, σε αντίθεση με το συντελεστή απορρόφησης του όζοντος που μεταβάλλεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να αυξάνει έτσι η πληροφορία σε όζον που παίρνουμε από τις μετρήσεις της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στα δύο μήκη κύματος και άρα να μειώνεται η αβεβαιότητα που υπάρχει στη μέτρηση του όζοντος.

Για να αυξηθεί περαιτέρω η ακρίβεια της μέτρησης, χρησιμοποιούνται δύο ζεύγη μηκών κύματος, ώστε να εξαλειφθεί και η επίδραση του όρου της σκέδασης από τα αερολύματα της ατμόσφαιρας, που είναι πολύ μεταβλητός. Συνεπώς το Dobson, που είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του όζοντος με οπτική μέθοδο, είναι ένα φασματοφωτόμετρο, μια και αυτό που στην πραγματικότητα κάνει, είναι να μετράει την ένταση της ακτινοβολίας στα διάφορα μήκη κύματος.

ΙΙ) ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε μία δέσμη ακτινοβολίας, δηλαδή ένα πλήθος φωτονίων που κινούνται παράλληλα μεταξύ τους και προέρχονται από τον ήλιο. Θα εξετάσουμε τη διαδρομή τους από τη στιγμή της εισόδους τους στην γήινη ατμόσφαιρα, μέχρι τη στιγμή του τελικού τους αποτελέσματος, που θα είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση η κίνηση της βελόνας του μικροαμπερομέτρου του φασματοφωτομέτρου Dobson, και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ολική στήλη όζοντος της ατμόσφαιρας τη στιγμή και στον τόπο της μέτρησης.

Αφού τα φωτόνια προέρχονται από τον ήλιο, αυτά δεν θα έχουν υποστεί καμία αλλοίωση έως την είσοδό τους στη γήινη ατμόσφαιρα, καθώς αυτά έχουν κινηθεί στον σχεδόν κενό χώρο μεταξύ του ήλιου και της γης και θα έχουν ένα αρκετά μεγάλο φάσμα των ενεργειών, που καθορίζεται από νόμο του Planck, θεωρώντας ότι ο ήλιος εκπέμπει ως σχεδόν τέλειο μέλαν σώμα θερμοκρασίας περίπου 57800C. Από τον τύπο του Planck E=h*ν, μπορούμε αντίστοιχα να υπολογίσουμε τις συχνότητες ή τα μήκη κύματος των φωτονίων.

Κατά τη διέλευση της ακτινοβολίας μέσα από την ατμόσφαιρα, θα υποστεί αλλοίωση λόγω απορρόφησης και σκέδασης. Αυτό σημαίνει ότι κάποια φωτόνια θα συγκρουστούν με τα ηλεκτρόνια των μορίων των συστατικών της ατμόσφαιρας, αποδίδοντάς τους την ενέργεια και κάνοντας να μεταπηδήσουν σε άλλη υψηλότερη ενεργειακή στάθμη, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση των φωτονίων και τη διέγερση των μορίων. Κατά την αποδιέγερση αυτών είναι δυνατόν να επανέλθουν σταδιακά στην αρχική τους κατάσταση, με αποτέλεσμα να έχουμε εκπομπή δύο ή περισσοτέρων φωτονίων όπου τα άθροισμα των ενεργειών τους θα είναι ίσο με την ενέργεια του αρχικού φωτονίου, ωστόσο η συχνότητα καθενός από αυτά θα είναι διαφορετική από το αρχικό φωτόνιο.

Επίσης κάποια άλλα φωτόνια θα αλληλεπιδράσουν με τα μόρια της ατμόσφαιρας και θα επανεκπεμπούν κατά την αποδιέγερση των μορίων προς διαφορετική διεύθυνση από την αρχική. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε αλλαγή της συχνότητάς του αλλά της διεύθυνσής τους. Αποτέλεσμα των δύο παραπάνω διεργασιών θα είναι η μείωση του αριθμού των φωτονίων αλλά και η αλλαγή της κατανομή τους στις διάφορες συχνότητες.

Η αλληλεπίδραση των φωτονίων με την ατμόσφαιρα εξαρτάται εκτός από την σύνθεση των αερίων, υγρών και αερολυμάτων της ατμόσφαιρας, και από το μήκος κύματος κάθε φωτονίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην παθαίνει κάθε ομάδα φωτονίων ίδιας συχνότητας, την ίδια εξασθένηση, αλλά να εξαρτάται από το συγκεκριμένο μήκος κύματος αυτών. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα φωτόνια είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στην εξασθένηση από ορισμένα συστατικά της ατμόσφαιρας, όπως για παράδειγμα το όζον, ενώ άλλα φωτόνια διαφορετικού μήκους κύματος, επηρεάζονται ελάχιστα από αυτά.

Έτσι μέσα στο φάσμα της ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης, βρίσκεται κωδικοποιημένη η πληροφορία σε όζον και άλλα συστατικά της ατμόσφαιρας, καθώς από την ποσότητά τους θα εξαρτηθεί η επιλεκτική μείωση σε ορισμένα μήκη κύματος της ακτινοβολίας σε σχέση με τα υπόλοιπα. Γνωρίζοντας επιπλέον το ηλιακό φάσμα στο όριο της γήινης ατμόσφαιρας το οποίο παραμένει σχεδόν σταθερό στο χρόνο, μπορούμε με τη χρήση του φασματοφωτομέτρου Dobson να αποκωδικοποιήσουμε αυτή την πληροφορία και να μελετήσουμε έτσι την χωρική και χρονική μεταβολή των συστατικών της ατμόσφαιρας.

ΙΙΙ) ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΟΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αρχικά μία ηλιακή ακτίνα εισέρχεται μέσα στο Dobson με τη βοήθεια του κατευθυντήρα του οργάνου, για να μετρηθεί η έντασή της. Ο κατευθυντήρας του Dobson είναι ένα περισκόπιο, που στο πάνω μέρος του είναι προσαρμοσμένος ένας πρισματικός κατευθυντήρας των ηλιακών ακτινών, που τις οδηγεί στο εσωτερικό του οργάνου. Τα φωτόνια που έχουν φτάσει μέχρι το ύψος της επιφάνειας της γης, περνούν τώρα από τον πρισματικό κατευθυντήρα του Dobson (βλέπε σχήμα στην επόμενη παράγραφο), παθαίνοντας μία πρώτη διάθλαση δηλαδή αλλαγή της διεύθυνσης των φωτονίων που την αποτελούν λόγω της διαφορετικής οπτικής πυκνότητας του γυαλιού σε σχέση με τον αέρα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των φωτονίων που αποτελούν την ακτίνα εισέρχονται μέσα στο πρίσμα, σε ένα υλικό δηλαδή διαφορετικό από τον ατμοσφαιρικό αέρα, μέσα στον οποίο βρισκότανε τα φωτόνια προηγουμένως. Κατόπιν έχουμε ανάκλαση της ηλιακής ακτίνας από ένα επίπεδο κάτοπτρο που βρίσκεται προσαρμοσμένο στη μία πλευρά του πρίσματος, και μία δεύτερη διάθλαση αυτής καθώς εξέρχεται από το πρίσμα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται οι ηλιακές ακτίνες να εισέρχονται κάθετα μέσα στο φασματοφωτόμετρο.

Ακολούθως τα φωτόνια των ηλιακών ακτινών εστιάζονται πάνω στη σχισμή εισόδου του οργάνου με τη βοήθεια ενός φακού, δηλαδή συγκεντρώνονται έτσι ώστε να σχηματίζεται το είδωλο του ήλιου πάνω στο επίπεδο της σχισμής. Πριν από τη σχισμή εισόδου του φωτός στο όργανο, υπάρχει ένα πλακίδιο από χαλαζία, μέσα από το οποίο περνάει το φως ώστε να είναι ομοιόμορφο, διάχυτο και αποπολωμένο.

Όσα φωτόνια περνάνε από το διάκενο της σχισμής εισόδου του οργάνου, ανακλώνται με τη βοήθεια ενός πρισματικού κατόπτρου που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη σχισμή εισόδου, ώστε οι ηλιακές ακτίνες να γίνουν οριζόντιες και στη συνέχεια περνάνε μέσα από μία παχιά ορθογώνια πλάκα χαλαζία Q1, η οποία μπορεί να περιστρέφεται και με αυτό τον τρόπο πετυχαίνεται η παράλληλη προς τον εαυτό τους μετατόπιση των ακτινών.

Στη συνέχεια αυτές πρέπει να αναλυθούν στις επιμέρους συνιστώσες των μηκών κύματος από τις οποίες αποτελούνται οι ακτίνες του λευκού φωτός. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός πρίσματος P1, πάνω στο οποίο πέφτουν οι ακτίνες αφού εστιαστούν με τη βοήθεια ενός φακού L1. Μετά την ανάλυση του φωτός στα διάφορα μήκη κύματος, αυτές ανακλούνται με τη βοήθεια ενός επίπεδου κατόπτρου πάνω στο οποίο πέφτουν κάθετα και ξαναπερνάνε μέσα από το ίδιο πρίσμα, με αποτέλεσμα να διευρύνεται περαιτέρω η ανάλυση της ακτινοβολίας στα διάφορα μήκη κύματος.

Κατόπιν οι ακτίνες μέσω πάλι του φακού L1, εστιάζονται σε ένα επίπεδο, πάνω στο οποίο βρίσκονται δύο σχισμές S2 και S3, οι οποίες  αφήνουν να διέρχονται μόνο δύο συγκεκριμένα μήκη κύματος, με πολύ περιορισμένο εύρος. Η απόσταση των δύο σχισμών είναι προκαθορισμένη, με αποτέλεσμα και η διαφορά των μηκών κύματος του ζεύγους κύματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ολικής στήλης όζοντος, να είναι επίσης προκαθορισμένη.

Ωστόσο τα μήκη κύματος που χρησιμοποιούνται, μπορούν εύκολα να επιλεγούν με την περιστροφή του Q1, που θα έχει σα συνέπεια την παράλληλη μετατόπιση των ακτινών, δηλαδή του φάσματος ως προς τις δύο σχισμές, συνεπώς στις δύο σχισμές θα αντιστοιχούν διαφορετικά μήκη κύματος. Επειδή η μέτρηση της εξασθένισης της ακτινοβολίας για τη μέτρηση της ολικής στήλης του όζοντος γίνεται στο υπεριώδες, στην ακτινοβολία που έχει τη μικρότερη συχνότητα ή το μεγαλύτερο μήκος κύματος, θα αντιστοιχεί η μεγαλύτερη ένταση της ακτινοβολίας, μια και η μέγιστη ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι στο ορατό.

Έτσι μπροστά από τη σχισμή που περνάει το μεγαλύτερο μήκος κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας του ζεύγους, τοποθετούμε δύο γυάλινες ορθογώνιες πλάκες, οι οποίες έχουν σα σκοπό να εξασθενίσουν την ισχυρότερη ακτινοβολία, μέχρι να εξισωθεί με την άλλη. Οι δύο πλάκες κινούνται από το χειριστή του οργάνου, με τη βοήθεια του δίσκου ανάγνωσης, με τον οποίο μετριέται η γωνία που πρέπει να στραφούν οι δύο πλάκες, ώστε να εξισωθούν οι εντάσεις των δύο ακτινοβολιών.

Προφανώς με όση μεγαλύτερη γωνία στρέφονται οι δύο πλάκες, τόσο περισσότερο εξασθενίζει η ισχυρότερης έντασης ακτινοβολία, αφού οι ακτίνες διανύουν μεγαλύτερη διαδρομή μέσα στο γυαλί, που μειώνει την έντασή τους πολύ περισσότερο από ότι αντίστοιχα ο ατμοσφαιρικός αέρας. Επίσης να σημειωθεί ότι οι δύο πλάκες περιστρέφονται συγχρόνως με ίσες γωνίες αλλά προς αντίθετες κατευθύνσεις μεταξύ τους, ώστε η παράλληλη μετατόπιση της ακτίνας που προκαλεί κατά την περιστροφή της η μία πλάκα, να εξουδετερώνεται από την ίσου πάχους και ίσης γωνίας περιστροφής της δεύτερης γυάλινης πλάκας, έτσι ώστε κατά την εξασθένιση της ακτινοβολίας με τη βοήθεια της περιστροφής των γυάλινων πλακών, να πέφτει στη σχισμή πάντοτε το ίδιο μήκος κύματος της ακτινοβολίας.

Πίσω από τις δύο σχισμές, υπάρχει ένας φακός ο οποίος εστιάζει τις δύο ακτινοβολίες και ένας τροχός, ο οποίος περιστρέφεται με τη βοήθεια ενός κινητήρα. Ο τροχός αυτός είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασμένος, ώστε κατά το ήμισυ της περιστροφής του να αφήνει να περνάει πίσω από αυτόν η ακτινοβολία του ενός μήκους κύματος, ενώ κατά το άλλο ήμισυ η ακτινοβολία του άλλου μήκους κύματος. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα εναλλασσόμενο ρεύμα στην έξοδο του φωτοπολλαπλασιαστή που θα αναφερθεί στη συνέχεια, το οποίο κατόπιν είναι ευκολότερο να ενισχυθεί και να μετρηθεί.

Ακολούθως οι δύο ακτινοβολίες περνάνε σε ένα οπτικό σύστημα φακών και πρισμάτων πλήρως συμμετρικό με αυτό που περιγράφηκε μέχρι τώρα, με σκοπό τόσο να εξαλειφθούν οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, όσο και για να απορρίπτουν τα μη επιθυμητά μήκη κύματος που έχουν περάσει από τις δύο σχισμές. Καθένα από αυτά τα οπτικά συστήματα ονομάζεται μονοχρωμάτορας και συνεπώς το φασματοφωτόμετρο Dobson, αποτελείται από δύο μονοχρωμάτορες.

Με αυτόν τον τρόπο οι ακτινοβολίες εστιάζονται από έναν φακό L2, περνάνε από ένα δεύτερο πρίσμα P2, ανακλώνται σε ένα κάτοπτρο και ξαναπερνάνε από το δεύτερο πρίσμα. Επίσης εν συνέχεια περνάνε από μία δεύτερη επίσης όμοια ορθογώνια πλάκα χαλαζία.Q2. Με αυτό το τρόπο οι δύο ακτίνες του ζεύγους των μηκών κύματος, φτάνουν τελικά επίσης εναλλάξ, σε μία σχισμή πίσω από την οποία βρίσκεται ένας φωτοπολλαπλασιαστής. Η σχισμή χρειάζεται για να προστατεύει το φωτοπολλαπλασιαστή από το διάχυτο φως που υπάρχει μέσα στο όργανο, και οφείλεται στις πολλαπλές ανακλάσεις του φωτός που γίνονται πάνω στις επιφάνειες των φακών και των κατόπτρων που υπάρχουν μέσα στο όργανο, κατά τη διέλευση των ακτινών μέσα από αυτά τα οπτικά συστήματα. Για τον ίδιο λόγο το εσωτερικό του οργάνου είναι βαμμένο μαύρο, ώστε να απορροφιέται όσο το δυνατόν περισσότερο, το διάχυτο φως.

Όταν η ακτινοβολία πέσει πάνω στην ευαίσθητη πλάκα του φωτοπολλαπλασιαστή, δημιουργεί στην έξοδό του ένα ρεύμα, που εξαρτάται από την ένταση και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Το ρεύμα αυτό δημιουργείται κατά την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας, που είναι στην πραγματικότητα ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, με το ευαίσθητο υλικό της πλάκας του φωτοπολλαπλασιαστή.

Το ρεύμα αυτό στη συνέχεια ενισχύεται για να μπορέσει να μετρηθεί. Καθώς πέφτουν εναλλάξ οι δύο ακτίνες πάνω στον φωτοπολλαπλασιαστή δημιουργούν δύο αντίθετα ρεύματα στην έξοδό του. Συνεπώς μπορούμε μετρώντας το ρεύμα εξόδου με ένα μικροαμπερόμετρο, να βρούμε πότε τα δύο αυτά ρεύματα είναι ίσα, και συνεπώς και οι εντάσεις των αντίστοιχων ακτινοβολιών θα είναι επίσης ίσες.

Για να κάνουμε μία μέτρηση σε ένα ζεύγος μηκών κύματος, ρυθμίζουμε τους μοχλούς Q1 και Q2, έτσι ώστε να περνάνε μέσα από τις δύο σχισμές S2 και S3 το ζεύγος των μηκών κύματος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο μοχλός Q2 του δεύτερου μονοχρωμάτορα ρυθμίζεται σε συγκεκριμένη θέση που εξαρτάται μόνο από το ζεύγος των μηκών κύματος που χρησιμοποιούμε, ενώ η θέση του μοχλού Q1, εξαρτάται επιπλέον και από την θερμοκρασία, ώστε να αντισταθμίζονται οι διαστολές λόγω της θερμοκρασίας, και να πέφτουν στις σχισμές S2 και S3 τα σωστά μήκη κύματος.

Το εσωτερικό του οργάνου πάνω στο οποίο είναι προσαρμοσμένα τα οπτικά μέρη του οργάνου είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες θερμικές διαστολές, μια και το αλουμίνιο έχει μικρό συντελεστή θερμικής διαστολής, ενώ για τον ίδιο λόγο το όργανο είναι εξωτερικά βαμμένο άσπρο, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη απορρόφηση θερμότητας από τον ήλιο, και άρα και μικρότερη θερμική διαστολή.

Περιστρέφοντας τον δίσκο ανάγνωσης, εξασθενίζουμε την μεγαλύτερης έντασης ακτινοβολία σε σχέση με την άλλη, μέχρι να εξισωθούν οι εντάσεις των δύο ακτινοβολιών. Με το μικροαμπερόμετρο που είναι συνδεδεμένο στην έξοδο του φωτοπολλλαπλασιαστή μετά την ενίσχυση του ρεύματος του, μπορούμε να ελέγξουμε πότε οι εντάσεις των δύο ακτινοβολιών είναι ίσες, από την εξισορρόπηση των αντίστοιχων ρευμάτων που δημιουργούν. Έτσι από τη γωνία του δίσκου ανάγνωσης, μπορούμε να υπολογίσουμε πόσες φορές ισχυρότερη είναι η μία ακτινοβολία σε σχέση με την άλλη, και δεδομένου ότι στο ένα μήκος κύματος υπάρχει ισχυρή απορρόφηση από το όζον ενώ στο άλλο όχι, μπορεί να υπολογιστεί η ποσότητα του όζοντος που υπάρχει στην ατμόσφαιρα.

Αν χρησιμοποιηθούν δύο ζεύγη μηκών κύματος για τη μέτρηση του όζοντος, δηλαδή αν εκτελεστεί η παραπάνω διαδικασία μέτρησης του όζοντος για δύο διαφορετικές θέσεις των μοχλών Q1 και Q2, ώστε να πέφτει στις δύο σχισμές διαφορετικό ζεύγος μηκών κύματος, μπορεί να υπολογιστεί η ποσότητα του όζοντος με μεγαλύτερη ακρίβεια, γιατί έτσι μειώνεται η επίδραση της αβεβαιότητας που εισάγεται στη μέτρηση από την σκέδαση κυρίως των αερολυμάτων.

Τα ζεύγη των μηκών κύματος που χρησιμοποιούνται είναι συγκεκριμένα, και έχουν επιλεχθεί κατάλληλα, ώστε σε κάθε ζεύγος μηκών κύματος, στο ένα μήκος κύματος να υπάρχει σημαντική απορρόφηση από το όζον, ενώ στο άλλο να είναι πολύ μικρή, η απορρόφηση από τα άλλα συστατικά της ατμόσφαιρας σ’ αυτά τα μήκη κύματος να είναι αμελητέα, ώστε να μην επηρεάζονται οι μετρήσεις του όζοντος από αυτά τα συστατικά της ατμόσφαιρας, αλλά και οι συντελεστές σκέδασης τόσο από τα μόρια της ατμόσφαιρας, όσο και από τα αερολύματα να είναι περίπου οι ίδιοι, στα δύο μήκη κύματος του ζεύγους των μηκών κύματος.

IV) Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Το φασματοφωτόμετρο Dobson μετρά τη στήλη ολικού όζοντος της ατμόσφαιρας, εκμεταλλευόμενο την ικανότητα απορρόφησης της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας από την ποσότητα του όζοντος που βρίσκεται συνολικά στην ατμόσφαιρα. Είναι γνωστό, ότι όταν ακτινοβολία έντασης Ιο διαπερνά ένα μέσο οπτικού πάχους χ, υφίσταται εξασθένηση, και κατά την έξοδο από το μέσο αυτό έχει ένταση σύμφωνα με το νόμο του Beer

I=Io⋅e−m⋅c

όπου μ ο συντελεστής εξασθένησης του υλικού αυτού. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο συντελεστής εξασθένησης, είναι το άθροισμα του συντελεστή απορρόφησης και σκέδασης του υλικού, προκύπτει η εξίσωση

logI(λ)=logIo(λ)−m⋅X⋅α(λ)−m⋅β(λ)−secz⋅d(λ)

όπου Χ είναι το ποσό όζοντος σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, α(λ) ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης του όζοντος για το μήκος κύματος, β(λ) ο συντελεστής σκέδασης Rayleigh από τα μόρια του αέρα, δ(λ) ο συντελεστής σκέδασης Mie από τα αερολύματα της ατμόσφαιρας και μ, m, secz οι σχετικές οπτικές μάζες του όζοντος, των μορίων του αέρα και των αερολυμάτων. Με την αποφυγή μεγάλων τιμών της ζενίθιας γωνίας οι όροι που απεικονίζουν την αέρια μάζα είναι σχεδόν ίσοι στην κατακόρυφη του τόπου. Εφαρμόζοντας την παραπάνω σχέση και για ένα δεύτερο μήκος κύματος λ’, και αφαιρώντας κατά μέλη, προκύπτει

log[I(λ)I(λ')]=log[Io(λ)Io(λ')]−m⋅X⋅[α(λ)−α(λ')]−m⋅[β(λ)−β(λ')]−secz⋅[d(λ)−d(λ')]

ή ισοδύναμα

Lk=Lok−m⋅X⋅Dαk−m⋅Dβk−secz⋅Ddk

Οι εξισώσεις αυτές έναντι της αρχικής, έχουν το πλεονέκτημα ότι περιέχουν το σχετικό λόγο των εντάσεων, οπότε δεν απαιτείται απόλυτη βαθμονομημένη πηγή αναφοράς. Επιπλέον η μεταβολή του λόγου των εντάσεων είναι μικρότερη από τις ίδιες καθ’ αυτές τις εντάσεις και ακόμη η φασματική βαθμίδα των σκεδάσεων Rayleigh και Mie είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της απορρόφησης του όζοντος, οπότε περιορίζεται η συνεισφορά των παραγόντων αυτών στον υπολογισμό του όζοντος. Έτσι για το όζον προκύπτει

X=(Lok−Lk−m⋅Dβk−secz⋅Ddk)m⋅Dαk

Στην τελευταία εξίσωση τα Δαk και Δβk είναι σταθερές και μετριούνται πειραματικά, ενώ οι αέριες μάζες υπολογίζονται από το ύψος του ήλιου και το Lk  μετριέται πειραματικά. Το Lok μπορεί να υπολογιστεί από πειραματικές τιμές κατά τη διάρκεια μιας μέρας, θεωρώντας ότι τα Δαk, Δβk και Δδk είναι περίπου σταθερά, οπότε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων από τον τύπο Lk=f(μ), και για μ=0, προκύπτει Lk=Lko. Το Δδk μεταβάλλεται έντονα επειδή εξαρτάται άμεσα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Οπότε η χρήση δύο ζευγών μηκών κύματος, είναι απαραίτητη. Εφαρμόζοντας την παραπάνω εξίσωση για τα ζευγάρια i και k και αφαιρώντας κατά μέλη, προκύπτει:

Lk−Li=Lok−Loi−m⋅X⋅(Dαk−Dαi)−m⋅(Dβk−Dβi)−secz⋅(Ddk−Ddi)

Από την τελευταία σχέση προκύπτει

X=(Lok−Lk)−(Loi−Li)−m⋅(Dβk−Dβi)−secz⋅(Ddk−Ddi)m⋅(Dαk−Dαi)

ή ισοδύναμα

X=Nk−Ni−m⋅(Dβk−Dβi)−secz⋅(Ddk−Ddi)m⋅(Dαk−Dαi)

Επειδή τα Δδk και Δδi είναι προσεγγιστικά ίσα, η διαφορά τους είναι αμελητέα, και παραλείπεται από τον αριθμητή του κλάσματος.

ΣΧΗΜΑΤΑ DOBSON

I) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ – ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ DOBSON

ΜΕΡΟΣ Β

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΑ DOBSON

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Πριν να ξεκινήσουμε την επανεκτίμηση των δεδομένων του όζοντος, είναι πολύ σημαντικό να συλλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία σχετικά με το ιστορικό του οργάνου, ώστε να συλλεχθούν και μη τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το όργανο, όπως οι περίοδοι λειτουργίας του, ο τρόπος επεξεργασίας των μετρήσεων, ο τόπος που βρίσκονται αποθηκευμένα αυτή τη στιγμή τα δεδομένα κ.τ.λ., ώστε να αποφασίσουμε ποια είναι η καταλληλότερη μέθοδος επανεπεξεργασίας των δεδομένων του ολικού όζοντος.

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας κατάλογος με όλους τους ιδιοκτήτες του οργάνου κατά το παρελθόν. Πρέπει να φυλάσσονται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των οργανισμών στους οποίους ανήκουν τα όργανα και οι ημερομηνίες αλλαγής της ιδιοκτησίας, ώστε να μπορούν να βρεθούν τα αρχικά δεδομένα αλλά και για να μπορεί να υπάρξει συνεργασία των προηγούμενων κατόχων του φασματοφωτομέτρου, με τους παρόντες χειριστές του οργάνου.

Πολύ χρήσιμο είναι επίσης να υπάρχει κατάλογος με όλες τις τοποθεσίες στις οποίες είχε λειτουργήσει το όργανο, το όνομα του αντίστοιχου σταθμού, το γεωγραφικό πλάτος και μήκος, καθώς και το υψόμετρο και οι αντίστοιχοι περίοδοι λειτουργίας του. Αυτό είναι σημαντικό γιατί όταν ένας σταθμός σταματήσει να λειτουργεί αλλά έχουμε μετρήσεις όζοντος από κάποιο γειτονικό του σταθμό, τότε αυτές μπορούν να θεωρηθούν σαν συνέχεια της χρονοσειράς των δεδομένων του προηγούμενου.

Ένας κατάλογος των χειριστών και των προσώπων που χρεώνονται το όργανο με τα ονόματα τους και τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους, θα ήταν επίσης απαραίτητος, γιατί οι χειριστές του οργάνου, μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για οτιδήποτε περίεργο παρατήρησαν στην συμπεριφορά του οργάνου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν μετρήσεις, και έτσι μπορούν να δώσουν πολύτιμη βοήθεια στην επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος. Τα πρόσωπα που χρεώνονται το όργανο κάνουν τα test βαθμονομήσεων του οργάνου και την επεξεργασία των δεδομένων, οπότε είναι οι πολυτιμότεροι βοηθοί για κάποιον που θέλει να κάνει επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος, αφού αυτοί φυλάνε τόσο τα δεδομένα όσο και τα αποτελέσματα των test βαθμονομήσεων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Πριν ξεκινήσουμε την επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος, θα πρέπει να έχουμε καταγράψει και όλες τις πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη του οργάνου. Αυτές χωρίζονται σε διαδικασίες ρουτίνας, όπως τα test λυχνιών και οι διεθνείς συγκρίσεις, και σε τεχνικές μετατροπές και επισκευές του οργάνου, όπως αντικατάσταση των οπτικών σφηνών, μετατροπές των ηλεκτρονικών τμημάτων του οργάνου κ.τ.λ. Σε κάθε επισκευή του οργάνου είναι σημαντικό να αναφέρεται η ημερομηνία και ο λόγος της επισκευής, καθώς και η συγκεκριμένη εργασία που έγινε κατά την επισκευή. Είναι απαραίτητο να αναφέρονται όλα τα παραπάνω, γιατί βοηθάνε στο να αποφασιστεί η σωστή μέθοδος επανεκτίμησης των δεδομένων όζοντος, για κάθε χρονικό διάστημα μετρήσεων με το όργανο, κατά το παρελθόν. Η διαδικασία της επανεκτίμησης γίνεται ευκολότερη, αν τοποθετήσουμε όλα τα παραπάνω γεγονότα με χρονολογική σειρά πάνω στον άξονα του χρόνου.

Μαζί με όλα τα παραπάνω, καλό θα ήταν να σημειώνονται πάνω στον άξονα του χρόνου και γεγονότα σχετικά με μεταφορά του οργάνου, χρησιμοποίησή του από μη έμπειρους χειριστές κ.τ.λ. Σημαντική συνεισφορά σε όλες τις παραπάνω πληροφορίες, μπορούν να δώσουν οι χειριστές του οργάνου και τα πρόσωπα που χρεώνονται το όργανο, ώστε να εκτιμηθεί η ποιότητα των δεδομένων και να βοηθήσουν έτσι στην επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος.

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ

Αυτές γίνονται για να ελεγχθεί η ακρίβεια ενός φασματοφωτομέτρου, αλλά και για να βαθμονομηθεί ως προς το πρότυπο φασματοφωτόμετρο. Σε κάθε σύγκριση που γίνεται θα πρέπει να συλλέγονται στοιχεία που αφορούν τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της σύγκρισης, το είδος της σύγκρισης (π.χ. εθνική, διεθνής κ.τ.λ.), τους αριθμούς τους σταθμούς και τους ιδιοκτήτες των οργάνων που πήραν μέρος στη σύγκριση, τον τύπο των μετρήσεων, τα ζεύγη των μηκών κύματος την ώρα και τις αντίστοιχες R τιμές που μετρήθηκαν, τους χειριστές των οργάνων κατά τη σύγκριση, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα αποτελέσματα αυτών των συγκρίσεων, όπως αλλαγή των R-N πινάκων ή των πινάκων Q-setting του οργάνου, εξάρτηση των μετρήσεων από την αέρια μάζα μ, διαφορές όζοντος για τα διάφορα μήκη κύματος κ.τ.λ.

Όλα τα δεδομένα των μετρήσεων συλλέγονται και δημοσιεύονται αργότερα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σύγκριση του οργάνου με το πρότυπο Dobson Νο 83. Όλοι οι συμμετέχοντες στην σύγκριση παίρνουν στο τέλος αντίγραφα των τελικών αποτελεσμάτων των συγκρίσεων.

Σε περίπτωση έλλειψης των δεδομένων μπορούμε να ληφθούν από την NOAA-CMDL που εδρεύει στο Colorado, και υπάρχουν τα αποτελέσματα από όλες οι διεθνείς συγκρίσεις που έχουν γίνει με το πρωτεύον Dobson Νο 83 και το δευτερεύων Νο 65. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν τις σχέσεις του κάθε φασματοφωτομέτρου με τα πρότυπα και είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την επανεκτίμηση του όζοντος. Είναι καλό και αυτές οι συγκρίσεις να βρίσκονται πάνω στον άξονα του χρόνου, γιατί είναι σημαντική βοήθεια για την επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος.

TEST ΛΥΧΝΙΩΝ

Στο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διεθνών συγκρίσεων, γίνονται test με λυχνίες, με τα οποία εξετάζεται η αξιοπιστία των δεδομένων που λαμβάνονται από τις μετρήσεις όζοντος. Αυτά είναι το test της λυχνίας Hg, με το οποίο ελέγχεται η οπτική σταθερότητα του οργάνου και η θερμοκρασιακή ανεξαρτησία των μετρήσεων του οργάνου, και τα test των προτύπων λυχνιών με τα οποία ελέγχονται τα φασματικά χαρακτηριστικά του οργάνου.

Για κάθε ένα από αυτά τα test, πρέπει να σημειώνεται ο αριθμός της λυχνίας που χρησιμοποιείται, η ημερομηνία και ώρα του test, η θερμοκρασία του οργάνου κατά τη διάρκεια του test και τα αποτελέσματα που μετρήθηκαν.

Είναι σημαντικό να σημειώνονται τα test που έγιναν πάνω στον άξονα του χρόνου, ώστε να είναι ευκολότερη τόσο η εύρεση των χρονικών στιγμών που πρέπει να γίνουν τα test, όσο και η επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος. Τα test πρότυπων λυχνιών που γίνονται με μεταφερόμενες λυχνίες, πρέπει να φυλάσσονται χωριστά.

R-N ΠΙΝΑΚΕΣ

Αυτοί οι πίνακες μετατρέπουν τις R τιμές του δίσκου ανάγνωσης του οργάνου σε Ν τιμές του λογαρίθμου του λόγου των εντάσεων. Αυτοί αντιπροσωπεύουν τη σχέση μεταξύ των τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου και του υπολογισμού της συνολικής στήλης όζοντος και συνήθως δημιουργούνται κατά τις διεθνείς συγκρίσεις των οργάνων. Αυτοί μπορούν να διορθωθούν και από τα test των πρότυπων λυχνιών βάση της διαδικασίας που περιγράφεται από τον Komhyr στο βιβλίο του.

Πριν να γίνει επανεκτίμηση των τιμών όζοντος, πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι οι R-N πίνακες του οργάνου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, και να οριστεί με ακρίβεια το χρονικό διάστημα κατά το οποίο χρησιμοποιούτανε ο καθένας.

Οι R-N πίνακες που δημιουργούνται κατά τις διεθνείς συγκρίσεις, πρέπει να παίρνονται ως οι πίνακες αναφοράς, στους οποίους γίνονται διορθώσεις βάση των αποκλίσεων που εμφανίζονται στα test των πρότυπων λυχνιών. Κατά τη διαδικασία της επανεκτίμησης των δεδομένων όζοντος, πρέπει να ανακατασκευάσουμε τους R-N πίνακες του οργάνου, για κάθε περίοδο της επανεκτίμησης των δεδομένων όζοντος.

ΠΙΝΑΚΕΣ Q ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΦΗΝΩΝ

Από τους πίνακες των Q ρυθμίσεων που αλλάζουν μετά από test λυχνίας υδραργύρου ή από test βαθμονομήσεων των οπτικών σφηνών, είναι δυνατόν να καταλάβουμε οποιαδήποτε αλλαγή έχει συμβεί στο μηχανικό μέρος του φασματοφωτομέτρου Dobson, είτε από φυσικούς λόγους, είτε λόγω κάποιων συγκεκριμένων γεγονότων που έχουν συμβεί στο όργανο. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να φυλάγονται όλα τα στοιχεία, τόσο τα σχετικά με τις βαθμονομήσεις των οπτικών σφηνών, όσο και αυτά σε σχέση με τις αλλαγές του πίνακα των Q ρυθμίσεων από το αντίστοιχο test της λυχνίας υδραργύρου, καθώς και την ημερομηνία που έγινε το test, τις R τιμές που βρέθηκαν και τον χειριστή του οργάνου, αφού θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να αποφασιστεί η κατάλληλη μέθοδος με την οποία θα γίνει η επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος.

ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ZENITH SKY

Επειδή σε ορισμένους σταθμούς οι zenith sky μετρήσεις αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα των μετρήσεων ολικού όζοντος, και επειδή αλλάζουμε συχνά τις γραφικές παραστάσεις ή τα πολυώνυμα που χρησιμοποιούμε για ανάγωγη αυτών των μετρήσεων σε AD-DSGQP, είναι σημαντικό να είναι γνωστό ποιες γραφικές παραστάσεις ή πολυώνυμα χρησιμοποιήθηκαν κατά το παρελθόν, ώστε να μπορέσει να γίνει η επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος χωρίς να διαταραχθεί η ομοιογένεια των μετρήσεων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ R ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Οι R τιμές των μετρήσεων, χρειάζονται γιατί είναι αυτές οι τιμές που ξαναεπεξεργάζονται με τις διάφορες μεθόδους που περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο, για να υπολογιστούν οι επανεκτιμημένες τιμές του όζοντος, και γι’ αυτό πρέπει να συγκεντρωθούν. Εκτός από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος καθώς και το υψόμετρο του σταθμού από τον οποίο πάρθηκαν οι μετρήσεις, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε την ώρα και την ημερομηνία της κάθε μέτρησης, τον τύπο της μέτρησης, τις R τιμές του δίσκου ανάγνωσης για τα διάφορα μήκη κύματος, αλλά και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της μέτρησης, όπως το είδος και το ποσοστό νεφοκάλυψης, καθώς και την ορατότητα, που είναι αναγκαίες για τις zenith μετρήσεις.

Στη συνέχεια πρέπει να μελετήσουμε για ποιες χρονικές περιόδους υπάρχουν δεδομένα, και να αναγνωριστούν σε ποιες περιόδους δεν υπάρχουν δεδομένα ή υπάρχουν λάθη στα δεδομένα. Ακόμη καλό είναι για ευκολία, να κατασκευαστούν για κάθε ένα ζεύγος μηκών κύματος και κάθε τύπο μέτρησης, οι γραμμές των χρονικών διαστημάτων στις οποίες υπάρχουν μετρήσεις.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι R τιμές των μετρήσεων, αλλά υπάρχουν οι τιμές του όζοντος, μπορούν πάλι να συγκεντρωθούν, και από αυτές με χρήση των τιμών της αέριας μάζας μ που εξαρτάται από το χρόνο και τον τόπο που πάρθηκε η κάθε μέτρηση, και με τη χρήση των εξωατμοσφαιρικών σταθερών, μπορούν να υπολογιστούν προσεγγιστικά οι R τιμές.

Επειδή για την επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος χρειάζονται πολλοί υπολογισμοί, η δουλειά αυτή γίνεται με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, όλα τα δεδομένα των μετρήσεων να είναι αποθηκευμένα σε μαγνητικούς δίσκους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η καταγραφή όλων των στοιχείων της ιστορίας ενός φασματοφωτομέτρου, σχετικά με την τεχνική κατάστασή του, τον χειρισμό του και τις R τιμές των μετρήσεων που έχουν παρθεί με αυτό, είναι το πρώτο μέλημά μας πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία της επανεκτίμησης των δεδομένων, ώστε να μπορέσει να αποφασιστεί με ποιο τρόπο θα γίνει την επανεκτίμηση των δεδομένων, αλλά και ποια είναι η ποιότητα των μετρήσεων που υπάρχουν. Τα παραπάνω αντιπροσωπεύουν μια ιδεατή περίπτωση. Στην πραγματικότητα κάποια από αυτά τα δεδομένα λείπουν από τους διάφορους σταθμούς μέτρησης του όζοντος. Ωστόσο οι ειδικοί μπορούν να αποφασίσουν κατά περίπτωση ποια είναι η καλύτερη μέθοδος επανεκτίμησης των δεδομένων όζοντος, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά στα επόμενα δύο κεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

Από την 1η Ιουλίου του 1957 έως την 31η Δεκεμβρίου του 1991, χρησιμοποιούτανε για τον υπολογισμό του όζοντος οι σταθερές απορρόφησης όζοντος Vigroux, όπου για τον AD συνδυασμό των μηκών κύματος, η σταθερά είχε την τιμή 1,388cm-1.

Μετά από ακριβέστερους υπολογισμούς, καθιερώθηκαν οι σταθερές απορρόφησης όζοντος του Bass-Paur, που άρχισαν να χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων όζοντος για όλα τα όργανα Dobson από την 1η Ιανουαρίου του 1992. Το 1992 βελτιώθηκαν ως προς την ακρίβεια και οι συντελεστές σκέδασης Rayleigh που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων του συνολικού όζοντος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των αλλαγών των σταθερών τόσο της απορρόφησης, όσο και της σκέδασης, ήταν να μειωθούν οι τιμές του όζοντος κατά 2,6% σε σχέση με τις τιμές όζοντος του παρελθόντος.

Έτσι κατά την επανεκτίμηση των δεδομένων του όζοντος θα πρέπει να κάνουμε αναγωγή των μετρήσεων του παρελθόντος στις ίδιες σταθερές που χρησιμοποιούνται και σήμερα, ώστε οι μετρήσεις να είναι συγκρίσιμες.

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ μ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ.

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η επανεκτίμηση των μετρήσεων ολικού όζοντος που έχουν ληφθεί με ένα συγκεκριμένο φασματοφωτόμετρο Dobson για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο συγκρίσεων αυτού με το πρότυπο φασματοφωτόμετρο Dobson Νο 83, στην περίπτωση που τα φασματικά χαρακτηριστικά του φασματοφωτομέτρου Dobson έχουν μεταβληθεί σταδιακά στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο συγκρίσεων αυτού με το πρότυπο φασματοφωτόμετρο, αλλά τα χαρακτηριστικά των οπτικών σφηνών του έχουν παραμείνει αμετάβλητα, ενώ επιπλέον δεν έχω εξάρτηση των μετρήσεων από την αέρια μάζα μ.

Έστω ότι ένα φασματοφωτόμετρο συγκρίθηκε με το πρότυπο σε διεθνείς συγκρίσεις που έγιναν κατά τις ημερομηνίες 1/8/90 και 1/8/97 και βρέθηκε ότι η μεταβολή των ΔΝA,ΔΝC,ΔΝD, σε σχέση με το πρότυπο όργανο που είχε συμβεί από την πρώτη έως την δεύτερη διεθνή σύγκριση, ήταν -0,59 , -0,72 και -1,79 αντίστοιχα.

Ας υποθέσουμε ότι για μία μέτρηση που έγινε στο χρονικό διάστημα από 1/8/90 έως 1/8/97, για παράδειγμα την 1/2/96, βρήκαμε RA=122,4° και RD=39,9°, ενώ για τη χρονική στιγμή που έγινε η μέτρηση ήταν μ=1.339. Από τους R-N πίνακες του οργάνου που είχα φτιάξει κατά την πρώτη βαθμονόμηση στις 1/8/90, βρίσκω το ΝA’ από τον R-N πίνακα του οργάνου για το A ζευγάρι μηκών κύματος και αντίστοιχα το ΝD’ από τον R-N πίνακα του οργάνου για το D ζευγάρι μηκών κύματος. Οι τιμές ΝA’ και ΝD’ είναι οι αδιόρθωτες Ν τιμές.

Από τα test των πρότυπων λυχνιών μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το πως έγινε η μεταβολή αυτή από 1/8/90 έως 1/8/97, δηλαδή αν έγινε γραμμικά, εκθετικά, με συνάρτηση βήματος κ.τ.λ. Ας θεωρήσουμε ότι η μεταβολή έγινε γραμμικά και ότι από τα test που έγιναν αμέσως πριν και αμέσως μετά την ημερομηνία της μέτρησης, προκύπτει ότι ΔΝA=-0,010 και ΔΝD=-0,007.

Λόγω της γραμμικής παρεμβολής που προκύπτει από τα test των πρότυπων λυχνιών, μπορούν να υπολογιστούν τα ΔΝA(t) και ΔΝD(t) που προκύπτουν από τις διεθνείς συγκρίσεις, πολλαπλασιάζοντας τα ΔΝA και ΔΝD που έχουν εξαχθεί από τις διεθνείς συγκρίσεις, με το συντελεστή του χρόνου που έχει περάσει από 1/8/90 έως 1/2/96 που έγινε η μέτρηση, θεωρώντας ως μοναδιαίου εύρους το διάστημα μεταξύ των δύο διεθνών βαθμονομήσεων. Έτσι ο συντελεστής του χρόνου βρίσκεται ίσος με 0.786.

Οι διoρθωμένες τιμές ΝA και ΝD θα δίνονται από το άθροισμα των αδιόρθωτων τιμών ΝA’ ή ΝD’ αντίστοιχα, με τις διορθώσεις αυτών τόσο λόγω των test των πρότυπων λυχνιών, όσο και λόγω των διεθνών βαθμονομήσεων.

ΝA=ΝA’+ΔΝA+ΔΝA(t)

ΝD=ΝD’+ΔΝD+ΔΝD(t)

Έτσι η διορθωμένη τιμή του όζοντος θα είναι:

XAD=1000⋅NA−NDαAD⋅m−βAD⋅m−dAD⋅seczαAD⋅m,

με αAD, βAD, δAD σταθερές για τον AD συνδυασμό μηκών κύματος, μ@m@secz για μικρές τιμές της αέριας μάζας μ, ενώ οι ΝA και ND, είναι οι διορθωμένες τιμές των Ν.

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ μ ΕΞΑΡΤΟΜΕΝΕΣ.

Ας θεωρήσουμε ένα φασματοφωτόμετρο Dobson του οποίου τα χαρακτηριστικά των οπτικών σφηνών μεταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο συγκρίσεων αυτού με το πρότυπο φασματοφωτόμετρο Dobson Νο 83, όπως και τα φασματικά χαρακτηριστικά του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σφάλματα στη ρύθμιση των μηκών κύματος του φασματοφωτομέτρου Dobson, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχει και εξάρτηση των μετρήσεων από την αέρια μάζα μ.

Αν χρησιμοποιηθεί και πάλι το παράδειγμα της προηγούμενης παραγράφου, όπου ένα φασματοφωτόμετρο συγκρίθηκε με το πρότυπο σε διεθνείς συγκρίσεις που έγιναν κατά τις ημερομηνίες 1/8/90 και 1/8/97, η μεταβολή του οποίου βρέθηκε τώρα σα συνάρτηση του μ, σε σχέση με το πρότυπο όργανο, και έστω ότι κατά την αρχική βαθμονόμηση βρέθηκαν οι σχέσεις:

DNA(m)i=-0,0177+0,009992⋅m

DNC(m)i=-0,0104+0,005846⋅m

DND(m)i=-0,009+0,005106⋅m

ενώ κατά την τελική βαθμονόμηση, βρέθηκαν να ισχύουν οι σχέσεις:

DNA(m)f=0,007067−0,035786⋅m+0,011641⋅m2−0,000903⋅m3

DNC(m)f=-0,001559+0,024719⋅m−0,025068⋅m2+0,004657⋅m3

DND(m)f=-0,053086+0,102567⋅m−0,051692⋅m2+0,007756⋅m3

Ας υποθέσουμε ότι για μία μέτρηση που έγινε στο χρονικό διάστημα από 1/8/90 έως 1/8/97, για παράδειγμα την 1/2/96, βρήκαμε RA=122,4° και RD=39,9°, ενώ για τη χρονική στιγμή που έγινε η μέτρηση ήταν μ=1.339. Από τους R-N πίνακες του οργάνου που είχαν φτιαχτεί κατά την πρώτη βαθμονόμηση του στις 1/8/90, βρίσκω το ΝA’ από τον R-N πίνακα του οργάνου για το A ζευγάρι μηκών κύματος και αντίστοιχα το ΝD’ από τον R-N πίνακα του οργάνου για το D ζευγάρι μηκών κύματος. Οι τιμές ΝA’ και ΝD’ είναι οι αδιόρθωτες Ν τιμές.

Από τα test των πρότυπων λυχνιών μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το πως έγινε η μεταβολή από 1/8/90 έως 1/8/97, δηλαδή αν έγινε γραμμικά, εκθετικά, με συνάρτηση βήματος κ.τ.λ. Ας θεωρήσουμε ότι η μεταβολή έγινε γραμμικά και ότι από τα test που έγιναν αμέσως πριν και αμέσως μετά την ημερομηνία της μέτρησης, προκύπτει ότι ΔΝA=-0,010 και ΔΝD=-0,007.

Λόγω της γραμμικής παρεμβολής που προκύπτει από τα test των πρότυπων λυχνιών, μπορούμε να υπολογίσουμε τα ΔΝΑ(μ,t) και ΔΝD(μ,t) τα οποία εξαρτώνται και από το χρόνο και από την τιμή της αέριας μάζας μ της μέτρησης, που προκύπτουν από τις διεθνείς συγκρίσεις, βάση των σχέσεων:

DNA(m,t)=DNA(m)i+r⋅(DNA(m)f−DNA(m)i)

DND(m,t)=DND(m)i+r⋅(DND(m)f−DND(m)i)

όπου r είναι ο συντελεστής του χρόνου που έχει περάσει από 1/8/90 έως 1/2/96 που έγινε η μέτρηση, θεωρώντας ως μοναδιαίου εύρους το διάστημα μεταξύ των δύο διεθνών βαθμονομήσεων. Έτσι ο συντελεστής του χρόνου βρίσκεται ίσως με 0.786.

Οι διoρθωμένες τιμές ΝA και ΝD θα δίνονται από το άθροισμα των αδιόρθωτων τιμών ΝA’ ή ΝD’ αντίστοιχα, με τις διορθώσεις τόσο λόγω των test των πρότυπων λυχνιών, όσο και λόγω των διεθνών βαθμονομήσεων.

ΝA=ΝA’+ΔΝA+ΔΝA(μ,t)

ΝD=ΝD’+ΔΝD+ΔΝD(μ,t)

Έτσι η διορθωμένη τιμή του όζοντος θα είναι:

XAD=1000⋅NA−NDαAD⋅m−βAD⋅m−dAD⋅seczαAD⋅m,

με αAD, βAD, δAD σταθερές για τον AD συνδυασμό μηκών κύματος, μ@m@secz για μικρές τιμές της αέριας μάζας μ, ενώ ΝA και ND οι διορθωμένες τιμές των Ν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεν έχει δημιουργηθεί σωστά ο πίνακας των Q-setting του οργάνου για ένα ή περισσότερα ζεύγη μηκών κύματος ενός οργάνου. Έτσι οι προκαθορισμένες σταθερές απορρόφησης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όμως για τη διαδικασία της επανεκτίμησης, μπορούν να βρεθούν κάποιες ενεργές σταθερές απορρόφησης, που να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά μήκη κύματος που έγιναν οι παρατηρήσεις.

Η διαδικασία της επανεκτίμησης γίνεται ως εξής. Κατά τη διάρκεια μιας καθαρής μέρας, γίνεται σύγκριση των μετρήσεων που παίρνονται για τις διάφορες τιμές της αέριας μάζας μ, συνήθως μεταξύ 1,15 και 2,5 για μεγαλύτερη ακρίβεια, του φασματοφωτομέτρου που έχει πρόβλημα, π.χ. του Νο 118 με το πρότυπο φασματοφωτόμετρου Νο 83. Έστω ότι θέλουμε να γίνει διόρθωση στις AD-DSGQP μετρήσεις. Παίρνοντας ταυτόχρονα μετρήσεις με τα δύο φασματοφωτόμετρα, θα είναι XAD118=XAD83 ή ισοδύναμα:

NAD118+DNAD118αAD118⋅m−βAD⋅m−dAD⋅seczαAD118⋅m=NAD83αAD83⋅m−βAD⋅m−dAD⋅seczαAD83⋅m,

όπου DNAD118 η διόρθωση που χρειάζονται οι NAD τιμές του Dobson 118 και αAD118 η ενεργή σταθερά απορρόφησης για το Dobson 118.

Στην παραπάνω σχέση οι όροι που οφείλονται στη σκέδαση Rayleigh είναι περίπου ίσοι για τα δύο όργανα, οπότε η σχέση γράφεται:

NAD118=αAD118⋅NAD83αAD83−DNAD118

Κατασκευάζοντας την γραφική παράσταση NAD118 συναρτήσει του NAD83/αAD83 από τα δεδομένα των παρατηρήσεων και με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, υπολογίζεται τόσο το αAD118 όσο και το DNAD118. Έτσι πλέον μπορεί να γίνει επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος που έγιναν σε διπλά ζεύγη μηκών κύματος. Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί για απλό ζεύγος μηκών κύματος, γιατί οι όροι που οφείλονται στη σκέδαση Rayleigh γίνονται αρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους στα δύο όργανα.

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΜΑΖΑ ΣΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ

Μία σημαντική πηγή λάθους στις μετρήσεις του ολικού όζοντος, είναι το διάχυτο φως, το οποίο οφείλεται τόσο στη σκέδαση της ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα μέσα στο πεδίο θέας του οργάνου, όσο και στην ανεπιθύμητη ακτινοβολία λόγω σκέδασης στο εσωτερικό του οργάνου, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα μικρότερα μήκη κύματος και ιδιαίτερα το μικρότερο μήκος κύματος του Α ζεύγους μηκών κυμάτων που είναι το ασθενέστερο.

Έτσι οι AD μετρήσεις περιορίζονται σε αέριες μάζες μέχρι περίπου 2,5 με 3. Βάση του μοντέλου του διάχυτου φωτός του Basher για το ετεροχρωματικό διάχυτο φως, για κάθε μία εφαρμογή του μοντέλου, χρειάζονται δύο παράμετροι. Η μία είναι το R0 με τιμές από 10-5έως 10-3, που είναι ο λόγος της ανεπιθύμητης ενέργειας προς την επιθυμητή ενέργεια στο μήκος κύματος που θέλουμε, εξαρτάται από το όργανο Dobson που έχουμε, και η ποιότητα ενός οργάνου είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τον συντελεστής αυτό. Μία τυπική τιμή για τα περισσότερα όργανα Dobson είναι 10-4. Η άλλη παράμετρος του μοντέλου είναι η α, που εξαρτάται από την ποσότητα όζοντος και παίρνει τιμές από 0,7 έως 1,2.

Ωστόσο έχει βρεθεί ότι η παράμετρος α, εξαρτάται και από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Έτσι για το ίδιο όργανο και την ίδια ποσότητα ολικού όζοντος, σε μολυσμένη ατμόσφαιρα το α έχει μεγαλύτερη τιμή, και η ποσότητα του όζοντος πέφτει πολύ γρήγορα με την αύξηση της αέριας μάζας για τιμές πάνω από περίπου 2,5. Αντίθετα όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, οι τιμές της αέριας μάζας μέχρι τις οποίες μπορούν να γίνουν μετρήσεις του όζοντος, εκτείνονται ακόμη και σε τιμές μεγαλύτερες του 3,5.

Για μικρές τιμές του μ, δεν γίνεται επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος, γιατί η επίδραση της μολυσμένης ατμόσφαιρας στα δεδομένα του όζοντος, είναι μικρή. Αντίθετα πρέπει να γίνονται οι διορθώσεις στις τιμές του όζοντος για εκτεταμένες τιμές της αέριας μάζας. Όμως για να μπορέσουν να γίνουν οι διορθώσεις, είναι απαραίτητο να είναι γνωστό και το ποσό της μόλυνσης κάθε μέρας, αλλά και να έχουν γίνει μετρήσεις του όζοντος για διάφορες τιμές της αέριας μάζας κάθε μέρα, και για μέρες διαφορετικής μόλυνσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΟ ΣΕ CD ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΗΚΩΝ ΚΥΜΑΤΟΣ

Οι AD-DSGQP μετρήσεις, θεωρούνται ως οι πρότυπες μετρήσεις, επειδή είναι οι ποιο ακριβείς, και έτσι θα πρέπει όλες οι άλλου τύπου μετρήσεις να ανάγονται σε AD-DSGQP, ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματική τιμή του όζοντος. Ωστόσο λόγω διάχυτης ακτινοβολίας από φαινόμενα σκέδασης που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, οι AD-DSGQP μετρήσεις περιορίζονται σε τιμές της αέριας μάζας περίπου 2,5 με 3. Τα αποτελέσματα του διάχυτου φωτός, είναι λιγότερο σοβαρά στις μεγαλύτερων μηκών κύματος CD-DSGQP μετρήσεις, επειδή η ένταση της ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη, όμως οι διαφορές των εντάσεων στα μεταξύ των C και D ζευγών μηκών κύματος, είναι μικρότερες από ότι στα A και D ζεύγη μηκών κύματος, και έτσι η βαθμονόμησή τους είναι δυσκολότερη. Σε σχετικά καθαρές ατμόσφαιρες οι μετρήσεις αυτού του τύπου, μπορούν να επεκταθούν σε τιμές του μ μέχρι 3,5 με 4. Σε σταθμούς που βρίσκονται εγκαταστημένοι σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, αναγκάζονται να κάνουν παρατηρήσεις σε CD συνδυασμούς μηκών κύματος κατά τη διάρκεια κάποιων περιόδων του έτους, και έτσι στη συνέχεια πρέπει να τις αναγάγουν σε πρότυπες μετρήσεις, χρησιμοποιώντας συγκρίσεις μετρήσεων που έχουν γίνει ταυτόχρονα στους δύο συνδυασμούς μηκών κύματος, σε τιμές του μ από 1,5 έως 2,5 με 3.

Οι AD-DSFI και CD-DSFI μετρήσεις όζοντος εστιασμένου ειδώλου, γίνονται, όπως οι προηγούμενες, αλλά με αφαίρεση του GQP, και μπορούν να επεκταθούν σε τιμές της αέριας μάζας 4 και 6 αντίστοιχα, αφού με την αφαίρεση του GQP αυξάνεται η ένταση της ακτινοβολίας που εισέρχεται στο εσωτερικό του οργάνου. Επειδή όμως χρειάζεται μεγαλύτερη επιδεξιότητα στο να γίνουν αυτού του είδους οι μετρήσεις, συνήθως χρησιμοποιούνται οι C-DSGQP και CD-DSGQP τύποι μετρήσεων, οι οποίες σε καθαρές ατμόσφαιρες μπορούν να επεκταθούν σε τιμές της αέριας μάζας μέχρι και 8, πράγμα που είναι χρήσιμο για σταθμούς που είναι εγκαταστημένοι σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, μια και από το τέλος του φθινοπώρου μέχρι την αρχή της άνοιξης, ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ZENITH SKY ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Zenith-sky παρατηρήσεις ονομάζονται οι παρατηρήσεις που γίνονται χωρίς τη χρήση του κατευθυντήρα του οργάνου. Ως πρότυπες θεωρούνται οι μετρήσεις AD-DSGQP, επειδή είναι οι ποιο ακριβείς, και έτσι θα πρέπει όλες οι μετρήσεις να ανάγονται σε AD-DSGQP, ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματική τιμή του όζοντος.

Η αναγωγή αυτή γίνεται είτε με τη χρήση γραφικών παραστάσεων όπου παριστάνεται η διαφορά Χ(ADDS)-X(ADZB) σαν συνάρτηση του μ, είτε με πολυώνυμο που δίνει τη διαφορά Χ(ADDS)-X(ADZB) σαν πολυώνυμο του μ. Τόσο η γραφική παράσταση όσο και οι συντελεστές του πολυωνύμου, μπορούν να βρεθούν από την σχεδόν ταυτόχρονη μέτρηση του όζοντος με το ίδιο φασματοφωτόμετρο, και με AD-DSGQP και με AD-ZBGQP και στη συνέχεια προσαρμογή της καλύτερης γραφικής παράστασης ή πολυωνύμου στα δεδομένα που υπάρχουν.

Στην περίπτωση που υπάρχουν σύννεφα στον ουρανό και δεν χρησιμοποιηθεί ο κατευθυντήρας του οργάνου, τότε παίρνουμε μετρήσεις τύπου Zenith cloud. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να επεκταθεί και σε μετρήσεις τύπων ADZC, CC’ZB, CC’ZC, CDZB, CDZC.

Επειδή σε ορισμένες περιοχές δεν μπορούν να παρθούν AD-DSGQP μετρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε λόγω συννεφιάς είτε λόγω μ μεγαλύτερου από 2,5 με 3 καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε τόπους με μεγάλο γεωγραφικό πλάτος κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η παραπάνω μέθοδος μετατροπής άλλου είδους μετρήσεων, στο πρότυπο είδος μετρήσεων, είναι πολύ σημαντική για επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος που υπάρχουν.

Οι γραφικές παραστάσεις μετατροπής των μετρήσεων, διαφέρουν από τόπο σε τόπο και από όργανο σε όργανο, μια και είναι συνάρτηση της κατακόρυφης κατανομής του όζοντος, της καθαρότητας της ατμόσφαιρας, της λευκαύγειας του εδάφους και παραγόντων που οφείλονται στο όργανο. Έτσι πρέπει να φτιάχνονται αυτές ξεχωριστά για κάθε σταθμό όζοντος, με άμεση σύγκριση των δύο τύπων παρατηρήσεων, ώστε να έχουμε την καλύτερη ποιότητα δεδομένων για αυτή την τοποθεσία.

Τέτοιες γραφικές παραστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν και θεωρητικά, λαμβάνοντας υπ’ όψη την πρότυπη ή την κλιματολογική κατανομή του όζοντος, το αποτέλεσμα της επίδρασης της θερμοκρασίας στις σταθερές απορρόφησης όζοντος, την λευκαύγεια του εδάφους, το οπτικό βάθος και το ύψος των σύννεφων. Αυτές οι γραφικές παραστάσεις, πριν εφαρμοστούν, πρέπει να διορθωθούν κατά περίπτωση, για αβεβαιότητες λόγω του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε ή λόγω παραγόντων του οργάνου.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ SO2 KAI ΝΟ2

Έχει βρεθεί ένας αριθμός αερίων που το φάσμα απορρόφησής τους είναι στην φασματική περιοχή λειτουργίας του φασματοφωτόμετρου Dobson. Αποτέλεσμα αυτού είναι παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα στις μετρήσεις όζοντος, με ποιο σημαντικό αυτό λόγω των SO2 και ΝΟ2. Αν και σε αρκετές από τις περιοχές που είναι τοποθετημένα τα φασματοφωτόμετρα Dobson έχουμε δεδομένα των συγκεντρώσεων αυτών των αερίων κοντά στο επίπεδο του εδάφους από σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, είναι δύσκολο ωστόσο να μεταφράσουμε αυτήν την συγκέντρωση σε συνολική στήλη των αντίστοιχων αερίων, ώστε να εκτιμήσουμε το συνολικό σφάλμα στην ποσότητα του όζοντος.

Έτσι κατά κανόνα δεν γίνεται διόρθωση λόγω αυτών των αερίων, μια και οι περισσότεροι σταθμοί βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχουμε έντονη μόλυνση. Σε περίπτωση που ένας σταθμός μέτρησης του όζοντος, βρίσκεται κοντά σε μία βιομηχανία που καίει κάρβουνο ή πετρέλαιο και ο άνεμος έχει φορά από τη βιομηχανία προς το φασματοφωτόμετρο Dobson, έχει βρεθεί ότι μπορεί να έχουμε μέχρι και 10% μεγαλύτερες τιμές όζοντος από το κανονικό. Αν παίρνονται κάτω από τέτοιες συνθήκες οι καθημερινές μετρήσεις όζοντος, τότε αυτές είναι αναξιόπιστες.

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

Από το 1974 που άρχισαν να γίνονται οι πρώτες διεθνείς συγκρίσεις, άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι μεταφερόμενες πρότυπες λυχνίες οι οποίες βαθμονομούνταν πάνω στο πρότυπο Dobson 83. Αυτό για πρώτη φορά έγινε το 1977, μετά τη διεθνή βαθμονόμηση που έγινε στο Colorado, όταν 14 λυχνίες που είχαν βαθμονομηθεί πάνω στο πρότυπο όργανο, χωρίστηκαν σε 7 ομάδες, με δύο λυχνίες η κάθε ομάδα, και η κάθε ομάδα λυχνιών, ταξίδεψε από όργανο σε όργανο για να βαθμονομηθεί μια αντίστοιχη ομάδα οργάνων, που αποτελούτανε από 5 έως 17 όργανα.

Ο βασικός σκοπός των μεταφερόμενων πρότυπων λυχνιών, είναι για να ελέγχουμε το πόσο σωστά είναι βαθμονομημένο ένα όργανο σε σχέση με το πρότυπο, και όχι για να βαθμονομήσουμε ένα όργανο. Έτσι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος στηριζόμενοι στις μεταφερόμενες πρότυπες λυχνίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χρήση των ανεξάρτητων πηγών δεδομένων όζοντος για επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος, γίνεται προσθετικά στην πρωτεύουσα επανεκτίμηση που περιγράφθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η οποία λάμβανε υπ’ όψη παράγοντες που είχαν σχέση με τη σωστή βαθμονόμηση του οργάνου. Η χρήση των ανεξάρτητων πηγών δεδομένων όζοντος, γίνεται με δεδομένα μεγάλης περιόδου, και είναι απαραίτητη για βεβαιωθούμε για την αξιοπιστία και τη σταθερότητα των δεδομένων που έχουμε. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελέγξουμε την ακρίβεια μεμονωμένων σειρών όζοντος, χωρίς την σύγκριση με εξωτερική πηγή αναφοράς.

Η μεγαλύτερη χρησιμότητα της παραπάνω σύγκρισης, έγκειται στο γεγονός ότι μπορούμε να βλέπουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στις μετρήσεις ενός οργάνου, όταν αυτό ξαναβαθμονομήται ή όταν γίνεται κάποια τροποποίηση στο όργανο. Από τις συγκρίσεις των δεδομένων, μπορούν να εντοπιστούν σφάλματα στις μετρήσεις όζοντος ενός οργάνου Dobson που βρίσκονται στην κλίμακα από 1% έως 5%. Σφάλματα μικρότερα από 1% είναι δύσκολο να εντοπιστούν με αυτή τη μέθοδο, ενώ σφάλματα μεγαλύτερα από 5%, μας υποδηλώνουν αμφίβολης ποιότητας μετρήσεις του φασματοφωτομέτρου Dobson.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Πριν να γίνουν οι συγκρίσεις με ανεξάρτητες πηγές δεδομένων όζοντος, πρέπει να εξεταστούν οι χρονοσειρές των μετρήσεων ενός σταθμού για εσωτερική σταθερότητα. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει σύγκριση των μετρήσεων του οργάνου για μία περίοδο, σε σχέση με προηγούμενης και επόμενης χρονικής περιόδου μετρήσεις. Θα πρέπει η ετήσια χρονοσειρά του όζοντος, να είναι παρόμοια από χρόνο σε χρόνο,  και αν και αυτό δεν είναι απολύτως αληθές, είναι αποδεκτό για τη διαδικασία της επανεκτίμησης.

Για τον έλεγχο για εσωτερική σταθερότητα, είναι χρήσιμο η απομάκρυνση όσο το δυνατόν περισσότερων διακυμάνσεων. Η σημαντικότερη διακύμανση, είναι ο ετήσιος κύκλος του όζοντος ο οποίος οφείλεται στη μεταφορά κατά τη διάρκεια του χειμώνα του όζοντος, από τις περιοχές παραγωγής του κοντά στον ισημερινό, προς τους πόλους. Οι αλλαγές αυτές μεταβολής των τιμών της στήλης του ολικού όζοντος, είναι εμφανείς σε γεωγραφικά πλάτη μεγαλύτερα των 30°. Μία δεύτερη μεταβολή του όζοντος, οφείλεται στη μεταφορά του κατά μήκος του γεωστροφικού ανέμου.

Η ετήσια διακύμανση, μπορεί να απομακρυνθεί από τις χρονοσειρές των δεδομένων, με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η εύρεση του δωδεκάμηνου μέσου από τους μηνιαίους μέσους των χρονοσειρών που υπάρχουν. Με αυτό τον τρόπο, αντιστοιχούμε σε κάθε χρονική στιγμή το μέσο όρο των έξι προηγούμενων και των έξι επόμενων μηνών. Μειονέκτημα αυτής της διαδικασίας, είναι ότι δεν ορίζεται σαφές το χρονικό όριο που έχουν γίνει οι βαθμονομήσεις του οργάνου, αφού κάθε χρονική στιγμή αντιπροσωπεύεται από το μέσο όρο δώδεκα μηνών. Μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η πολύ καλή αφαίρεση των ετήσιων διακυμάνσεων, και σε ορισμένες περιπτώσεις για ακόμη μεγαλύτερη σταθερότητα ως προς τις ετήσιες διακυμάνσεις, χρησιμοποιείται ο τρέχων σαρανταωχτάμηνος μέσος, και έτσι γίνονται καλύτερα ορατές οι διακυμάνσεις που οφείλονται σε παράγοντες του οργάνου.

Ο δεύτερος τρόπος για την αφαίρεση των ετήσιων διακυμάνσεων, είναι η αφαίρεση από τη μέση τιμή κάθε μήνα, της μέσης τιμής του αντίστοιχου μήνα που προκύπτει από μία περίοδο αρκετών χρόνων της χρονοσειράς που έχουμε.

Αυτή η καμπύλη δείχνει μεγάλες μεταβολές κατά τη διάρκεια του χειμώνα και πολύ μικρότερες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η υψηλή διακύμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα οφείλεται στην ένταση και τη μεταβλητότητα των μηχανισμών μεταφοράς όζοντος κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών αλλά και στις μεταβολές του τροποσφαιρικού ύψους. Η επίδραση των παραπάνω μεταβολών, μπορεί να απομακρυνθεί διαιρώντας με τις τυπικές αποκλίσεις του κάθε μήνα που υπολογίζονται από τις ημερήσιες τιμές του όζοντος αυτού του μήνα, για όλα τα χρόνια της περιόδου που εξετάζεται.

Στα παραπάνω είναι σημαντικό να προσθέσουμε αφ’ ενός ότι παίρνουμε τους μηνιαίους μέσους ώστε να εξαλειφθεί η σημαντική ημερήσια μεταβολή, και αφ’ ετέρου ότι για να είναι αντιπροσωπευτική η μέση μηνιαία τιμή ενός μήνα, θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 13 μηνιαίες τιμές.

Με τις δύο παραπάνω μεθόδους, μπορούν να εξεταστούν οι αποκλίσεις των δεδομένων από τη μηδενική γραμμή, που βρίσκεται από τους μέσους όρους των δεδομένων. Οι αποκλίσεις αυτές θα οφείλονται τόσο σε πραγματικές αποκλίσεις της συνολικής στήλης όζοντος, όσο και σε αποκλίσεις λόγω λάθος βαθμονομήσεων ή προβλημάτων του οργάνου.

Ένας περαιτέρω έλεγχος για εσωτερική σταθερότητα των μετρήσεων, μπορεί να γίνει με την εξέταση των μηνιαίων τυπικών αποκλίσεων, συναρτήσει του χρόνου, ή ακόμη καλύτερα παίρνοντας το μέσο μηνιαίο μεγάλης περιόδου των τυπικών αποκλίσεων συναρτήσει του χρόνου, παρόμοια με την πρώτη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε πιο πάνω για τις μέσες μηνιαίες τιμές. Αν σε κάποια περίοδο έχω πολύ υψηλότερες τυπικές αποκλίσεις, τότε αυτή θα πρέπει να εξεταστεί πιο προσεχτικά.

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η σύγκριση δεδομένων όζοντος με άλλο σταθμό έχει το πλεονέκτημα ότι είναι εύκολη στην εφαρμογή, καθώς και ότι αν έχει διαλεχτεί ο κατάλληλος σταθμός για τη σύγκριση των δεδομένων, τότε υπάρχουν πολύ λίγες διακυμάνσεις που οφείλονται σε μετεωρολογικούς λόγους.

Ο σταθμός που θα διαλέξουμε για να κάνουμε τη σύγκριση των δεδομένων όζοντος, θα πρέπει να ανήκει στην ίδια ατμοσφαιρική συνοπτική περιοχή με τον σταθμό για τον οποίο θέλουμε να κάνουμε σύγκριση των δεδομένων του. Τέτοιοι σταθμοί είναι δυνατόν να μην υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου.

Οι μηνιαίοι μέσοι του κάθε σταθμού σχεδιάζονται συναρτήσει του χρόνου, και μπορούν να συγκριθούν οι δύο χρονοσειρές, ή να σχεδιαστούν κατ’ ευθείαν οι διαφορές των μέσων μηνιαίων τιμών όζοντος των δύο σταθμών, συναρτήσει του χρόνου. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας γειτονικοί σταθμοί, τότε η παραπάνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για καθ’ έναν από αυτούς χωριστά.

Είναι σημαντικό κατά τη σύγκριση των μηνιαίων μέσων των δύο σταθμών, να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτούς οι ημερήσιες τιμές όζοντος, μόνο για τις ημέρες που είναι διαθέσιμα δεδομένα και για τους δύο σταθμούς, ενώ δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη σύγκριση μήνες για τους οποίους έχουμε λιγότερες από 13 κοινές ημερήσιες τιμές όζοντος. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι κατά τη σύγκριση, οι σταθμοί ως προς τους οποίους γίνεται η σύγκριση μπορούν να έχουν λάθη βαθμονόμησης και αυτοί, και ότι μπορεί να υπάρχουν μερικές μικρές πραγματικές διαφορές στην ποσότητα του όζοντος μεταξύ των δύο σταθμών.

Πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι συγκρίσεις μπορούν να επεκταθούν και σε περιόδους πριν το 1978 όπου είχαμε τα πρώτα δορυφορικά δεδομένα, αρκεί βεβαίως να υπάρχουν οι χρονοσειρές δεδομένων όζοντος για τους δύο σταθμούς.

Οι τιμές του όζοντος των γειτονικών σταθμών, είναι διαθέσιμες από το κόκκινο βιβλίο των παγκόσμιων δεδομένων συνολικού όζοντος που εκδίδει η παγκόσμια μετεωρολογική υπηρεσία που εδρεύει στον Καναδά. Να σημειωθεί ότι πολλές φορές καθυστερούν τα δεδομένα αυτά μέχρι να σταλθούν από τους σταθμούς καθώς και ότι πολλοί σταθμοί στη συνέχεια στέλνουν τα επανεκτιμημένα δεδομένα με τα οποία αντικαθιστούνται τα παλιότερα δεδομένα που είχαν σταλεί, και δημοσιεύονται και αυτά στο κόκκινο βιβλίο που εκδίδει η παγκόσμια μετεωρολογική υπηρεσία.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δορυφορικά δεδομένα καλύπτουν την περίοδο μετά το Νοέμβριο του1978, και είναι τα καλύτερα δεδομένα για επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος. Η μέτρηση του όζοντος γίνεται με το φασματοφωτόμετρο TOMS που βρίσκεται πάνω στο δορυφόρο της NASA, Nimbus 7.

Η διαδικασία χρησιμοποίησης αυτών των τιμών όζοντος, για επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος ενός φασματοφωτομέτρου Dobson, είναι ακριβώς ίδια με αυτήν της επανεκτίμησης των δεδομένων όζοντος που στηρίζεται στη σύγκριση των τιμών όζοντος από δύο επίγειους σταθμούς, και πρέπει να προσέξουμε και πάλι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ημερήσιες τιμές όζοντος για την εξαγωγή των μέσων μηνιαίων τιμών, μόνο για τις ημέρες που έχουμε ταυτόχρονα διαθέσιμα δεδομένα.

Τα δεδομένα του TOMS είναι διαθέσιμα για κάθε σταθμό, και έχουν επιπλέον το πλεονέκτημα ότι είναι τελείως ανεξάρτητα από τους επίγειους τρόπους μέτρησης του όζοντος, γι’ αυτό και είναι η καλύτερη μέθοδος σύγκρισης δεδομένων που είναι διαθέσιμη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διόρθωση των δεδομένων όζοντος ενός επίγειου σταθμού με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να εισάγουμε σχέση μεταξύ των δεδομένων, χρησιμοποιώντας το ένα για να διορθώσουμε το άλλο.

Αν και τα δεδομένα του TOMS είναι πολύ καλής ποιότητας, υπάρχουν ωστόσο μερικά προβλήματα. Πρώτον δεν μπορεί να μετρηθεί το τροποσφαιρικό όζον όπου υπάρχουν σύννεφα. Δεύτερον η ποιότητα των δεδομένων για μεγαλύτερες ηλιακές ζενίθιες γωνίες όπως στις περιοχές των πόλων, είναι μειωμένη. Και τρίτον η σκόνη από εκρήξεις κάποιων ηφαιστείων μπορεί να επηρεάσει τα δορυφορικά δεδομένα ιδιαίτερα στις περιοχές του ισημερινού, και το οποίο σφάλμα ακόμη και μετά από τις διορθώσεις των δεδομένων, μπορεί να μην εξαλειφθεί πλήρως.

Ένα δεύτερο όργανο TOMS που χρησιμοποιείται, είναι αυτό που βρίσκεται εγκαταστημένο πάνω στο Ρωσικό δορυφόρο Meteor-3. Εξ’ αιτίας της τροχιάς του, οι περιοχές κάλυψης είναι περιορισμένες. Άλλα όργανα TOMS πρόκειται να λειτουργήσουν πάνω σε δορυφόρους στο μέλλον. Τα δορυφορικά δεδομένα των μετρήσεων από TOMS είναι διαθέσιμα από τη NASA σε μαγνητικούς δίσκους και CD.

Είναι γνωστό ότι μεταξύ των TOMS τιμών όζοντος και αυτών του προτύπου φασματοφωτόμετρου Dobson Νο 83 υπάρχει διαφορά περίπου 4,5%, που οφείλεται στις αβεβαιότητες των βαθμονομήσεων των δύο τύπων οργάνων.

ΟΖΟΝΤΟΒΟΛΙΣΕΙΣ

Σε μερικούς σταθμούς όζοντος είναι διαθέσιμες χρονοσειρές δεδομένων όζοντος από οζοντοβολίσεις. Ωστόσο τα δεδομένα των οζοντοβολίσεων δεν έχουν την αναγκαία ακρίβεια για σταθερότητα των μεγάλης περιόδου μετρήσεων συνολικού όζοντος. Στην πραγματικότητα στις περισσότερες περιπτώσεις οι οζοντοβολήσεις βαθμονομούνται χρησιμοποιώντας ως αναφορά το τοπικό Dobson ή Brewer όργανο, αφ’ ενός γιατί δεν έχουμε ικανοποιητική ακρίβεια στις μετρήσεις όζοντος με τις οζοντοβολίσεις, και αφ’ ετέρου γιατί με τις οζοντοβολίσεις μετριέται το όζον μέχρι ένα ορισμένο ύψος, και το υπόλοιπο όζον πάνω από αυτό, βρίσκεται με θεωρητικούς υπολογισμούς.

Έτσι τέτοια δεδομένα, γενικά δεν είναι κατάλληλα για επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος που παίρνουμε από ένα Dobson.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Όταν κάνουμε σύγκριση δεδομένων με εξωτερικές πηγές δεδομένων, καλό θα είναι να ξεχωρίζουμε τις τιμές όζοντος του Dobson, ανάλογα με κάποια χαρακτηριστικά. Η σημαντικότερη διάκριση είναι ανάλογα με τον τύπο τον μετρήσεων, και γι’ αυτό είναι σημαντικό να απομονώνουμε τις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει από άμεσο ήλιο, και να κατασκευάζουμε έτσι δύο χρονοσειρές των δεδομένων, μία από παρατηρήσεις από άμεσο ήλιο, και μία από όλους τους άλλους τύπους.

Οι παρατηρήσεις από άμεσο ήλιο, μπορούν να περιορίζονται σε μερικούς σταθμούς κατά τη διάρκεια μερικών εποχών του έτους, και αυτό αυξάνει τη στατιστική αβεβαιότητα των μετρήσεων. Γι’ αυτό θα πρέπει να μην λαμβάνονται υπ’ όψη μήνες με λιγότερες από 13 ημερήσιες τιμές του όζοντος από παρατηρήσεις από άμεσο ήλιο.

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπ’ όψη για τον υπολογισμό των μέσων μηνιαίων τιμών, μόνο οι ημέρες για τις οποίες έχουμε ταυτόχρονα διαθέσιμα δεδομένα από εξωτερικές πηγές, και παρατηρήσεις από άμεσο ήλιο.

Μια άλλη διάκριση που μπορεί να γίνει είναι ανάλογα με τα μήκη κύματος στα οποία παίρνουμε τις παρατηρήσεις, και μπορούμε να διαιρέσουμε τις μετρήσεις, στη βασική κατηγορία των AD μετρήσεων και στις λιγότερο ακριβείας μετρήσεις CD. Έτσι αφ’ ενός περιορίζεται ο διασκορπισμός των δεδομένων λόγω της ομοιογένειας του τύπου των μετρήσεων και αφ’ ετέρου γίνεται πιο εμφανές τα ζεύγη των μηκών κύματος που χρειάζονται αναβαθμονόμηση.

Τέλος διάκριση των μετρήσεων μπορεί να γίνει και ανάλογα με τις τιμές του μ στις οποίες έχουμε πάρει τις μετρήσεις. Οι τιμές του μ, περιορίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με το που βρίσκεται ο σταθμός μέτρησης του όζοντος. Τα καλύτερης ποιότητας δεδομένα, τα έχουμε για τιμές του μ στην κλίμακα 1,5 με2,5.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΙΣ

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι να κάνουμε επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος που έχουμε, όταν δεν έχουμε διεθνείς συγκρίσεις για το όργανο με το οποίο πάρθηκαν οι μετρήσεις, ή όταν λείπουν τα δεδομένα των R τιμών του δίσκου ανάγνωσης, από τις οποίες βρίσκουμε τις τιμές του όζοντος.

Σε περίπτωση έλλειψης ή λάθος διεθνών συγκρίσεων του οργάνου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία πρότυπη λυχνία για τη βαθμονόμηση του ίδιου οργάνου μεταξύ δύο διαφορετικών χρονικών στιγμών. Η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου, εξαρτάται από το είδος των αλλαγών που έγιναν στο όργανο μεταξύ αυτών των δύο χρονικών στιγμών. Για μερικές αλλαγές όπως η αλλαγή των οπτικών σφηνών, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτή η μέθοδος αν εφαρμοστεί μεταξύ δύο διαφορετικών οργάνων, θα έχει σα συνέπεια τη δημιουργία λαθών στη βαθμονόμηση, λόγω διαφορών στην οπτική ευθυγράμμιση των δύο οργάνων.

Μία εναλλακτική δυνατότητα, είναι η χρήση εξωτερικής πηγής δεδομένων, για να μεταφερθεί η βαθμονόμηση από μια χρονική στιγμή που γνωρίζουμε ότι το όργανο είναι σωστά βαθμονομημένο, σε μία άλλη με που δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη βαθμονόμησή του. Αυτό μπορεί να γίνει με σύγκριση των διαφορών με τα δεδομένα από κοντινό σταθμό ή TOMS, οι οποίες πρέπει να παραμένουν σταθερές. Αυτή η μέθοδος προφανώς προκαλεί εξάρτηση της βαθμονόμησης από την εξωτερική πηγή των δεδομένων, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικό να είναι απόλυτα βαθμονομημένη, εκτός και αν το όργανο Dobson με το οποίο έχουμε πάρει τις μετρήσεις, είναι αβαθμονόμητο και τις δύο χρονικές στιγμές.

Μια άλλη περίπτωση, είναι αυτής της έλλειψης δεδομένων των R τιμών του δίσκου ανάγνωσης, από τις οποίες βρίσκουμε τις τιμές του όζοντος. Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίπτωση, και τότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπολογίσουμε προσεγγιστικά τις Ν τιμές των λογαρίθμων των λόγων των εντάσεων από τις τιμές όζοντος που έχουμε και από την τιμή του μ την ώρα που έγινε η παρατήρηση. Αυτές οι Ν τιμές μπορούν να διορθωθούν όπου είναι αναγκαίο από τα δεδομένα διεθνών συγκρίσεων ή με τις δύο μεθόδους που αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση που λείπουν τα δεδομένα των διεθνών συγκρίσεων, και έτσι να γίνει επανεκτίμηση των τιμών του όζοντος. Η επανεκτίμηση των τιμών όζοντος σ’ αυτή την περίπτωση, είναι ευκολότερη για παρατηρήσεις που έγιναν σε μικρές τιμές του μ.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟNΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ

DOBSON #118

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Τα δεδομένα που θα επανεκτιμηθούν είναι τα δεδομένα ολικής στήλης όζοντος που έχουν ληφθεί με το Ελληνικό φασματοφωτόμετρο Dobson #118 κατά την χρονική περίοδο από 1/6/1989 έως 20/7/1997. Συστηματικές μετρήσεις όζοντος υπάρχουν από τον Φεβρουάριο του 1991. Ωστόσο ένας σημαντικός αριθμός μετρήσεων έχει πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του έτους 1990. Οι περίοδοι για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Το πλήθος των ημερήσιων τιμών όζοντος που είναι διαθέσιμες για κάθε μήνα από την αρχή λειτουργίας του οργάνου μέχρι την βαθμονόμηση των Καλαβρύτων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η κάθε ημερήσια τιμή όζοντος εξάγεται από κατά μέσο όρο τρεις τύπου AD-DS παρατηρήσεις ολικής στήλης όζοντος, δηλαδή υπάρχουν διαθέσιμες, τρεις Ra τιμές, τρεις Rd τιμές και τρεις ώρες των αντίστοιχων μετρήσεων για κάθε μέρα.

ΠΛΗΘΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ DOBSON #118

Το πλήθος των ημερήσιων τιμών όζοντος για κάθε μήνα παρουσιάζεται και στην επόμενη γραφική παράσταση. Σε αυτή παρατηρούμε ότι από το 1991 που άρχισαν να λαμβάνονται συστηματικά μετρήσεις ολικής στήλης όζοντος, το πλήθος των ημερήσιων τιμών όζοντος είναι γύρω στις 20 ανά μήνα, με μέγιστο τα καλοκαίρια όπου φτάνουν και τις 30 ή 31 ημερήσιες τιμές ανά μήνα και ελάχιστο τους χειμώνες λόγω νέφωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις αρκετές μέρες κάθε μήνα, και έτσι να υπάρχουν μόνο 10 με 15 ημερήσιες τιμές ανά μήνα.

Για τις παραπάνω χρονικές περιόδους υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα σειριακά δεδομένα των A και D ζευγών μηκών κύματος, που έχουν ληφθεί κατά τις AD μετρήσεις άμεσου ηλιακού φωτός (Direct Sun) που έχουν πραγματοποιηθεί. Αυτός ο τύπος των μετρήσεων είναι οι ακριβέστερες μετρήσεις ολικής στήλης όζοντος που μπορούν να ληφθούν με τα φασματοφωτόμετρα Dobson. Ακόμη είναι διαθέσιμες και οι αντίστοιχες ώρες της ημέρας κατά τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί οι μετρήσεις. Συνεπώς είναι διαθέσιμα όλα τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για την επανεκτίμηση των δεδομένων. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου υπάρχει και το χρονολογικό αρχείο όλων των τεχνικών επισκευών και επεξεργασίας των δεδομένων ολικής στήλης όζοντος για το φασματοφωτόμετρο Dobson #118 του σταθμού μας.

Η επανεκτίμηση ξεκινάει με την πληκτρολόγηση όλων των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο, δηλαδή όλων των σειριακών δεδομένων και των ωρών των μετρήσεων, σε ένα φύλλο εργασίας του Excel στον υπολογιστή, ώστε να να διεκολυνθεί το έργο του τεράστιου αριθμού εξαιρετικά σύνθετων πράξεων που πρέπει να γίνουν. Στη συνέχεια γίνεται η μετατροπή των σειριακών τιμών των A και D ζευγών μήκους κύματος σε Na και Nd τιμές αντίστοιχα, με τη βοήθεια των ισχύοντων κατά την περίοδο των μετρήσεων R-N πινάκων του οργάνου, για τα A και D ζεύγη μηκών κύματος. Οι R τιμές που δίνονται σ’ αυτούς τους πίνακες είναι ανά μία μοίρα και είναι περίπου γραμμικές συναρτήσεις των N, οπότε για τις ενδιάμεσες R τιμές των μετρήσεων, γίνεται γραμμική παρεμβολή για τον υπολογισμό των N τιμών.

Για την χρονική περίοδο για την οποία γίνεται η επανεκτίμηση των δεδομένων, για τις μετρήσεις που έγιναν πριν τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου του 1990 δηλαδή πριν την πρώτη διεθνή βαθμονόμηση της Arosa στην οποία συμμετείχε το Dobson #118, χρησιμοποιούνται οι αρχικοί R-N πίνακες που πήρε το όργανο από την Arosa, ενώ από τότε και μέχρι την επόμενη διεθνή βαθμονόμησή του, αυτή των Καλαβρύτων στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου του 1997, χρησιμοποιούνται οι R-N πίνακες που πήρε το όργανο κατά την βαθμονόμηση του στην Arosa της Ελβετίας. Οι R-N πίνακες του φασματοφωτομέτρου Dobson #118 που ίσχυαν και χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω χρονικές περιόδους, δίνονται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου και έχουν επίσης πληκτρολογηθεί στο ίδιο φύλλο εργασίας του Excel.

Για τον υπολογισμό των τιμών της ολικής στήλης όζοντος, χρειάζονται οι μu τιμές. Για τον υπολογισμό τους γίνεται μετατροπή πρώτα της επίσημης εθνικής ώρας κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις, σε τοπική τυπική ώρα, με την αφαίρεση μίας ώρας κατά την περίοδο ισχύος της θερινής ώρας. Οι ημερομηνίες αλλαγής της ώρας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

| ΕΤΟΣ | ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ ΑΠΟ ΕΩΣ |  |
| --- | --- | --- |
| 1989 | πριν από 1/6 | πριν από 20/10 |
| 1990 | 25/3 | πριν από 2/10 |
| 1991 | 31/3 | 29/9 |
| 1992 | 29/3 | 27/9 |
| 1993 | 28/3 | 26/9 |
| 1994 | 27/3 | 25/9 |
| 1995 | 26/3 | 24/9 |
| 1996 | 31/3 | 27/10 |
| 1997 | 30/3 | μετά από 20/7 |

Κάποιες ημερομηνίες δεν έχουν καταγραφεί στα βιβλία του Dobson, γι’ αυτό και δεν εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα, ωστόσο επειδή κατά την αρχή λειτουργίας του Dobson υπήρχαν περίοδοι που δεν υπήρχαν μετρήσεις, αρκεί η γνώση του αν οι μετρήσεις που είναι διαθέσιμες έχουν καταγραφεί με θερινή ή χειμερινή ώρα, γεγονός που είναι εφικτό με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα.

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο παράγοντας της Greenwich ώρας. Αυτός υπολογίζεται με τη βοήθεια του τύπου:

uta=G.M.T.ΩRA+G.M.T.LEPTA60+G.M.T.DEUTEROLEPTA360024

Η G.M.T. ώρα υπολογίζεται από την τοπική τυπική ώρα που έχουν πραγματοποιηθεί οι μετρήσεις και έχει υπολογιστεί παραπάνω, αφαιρώντας δύο ώρες που είναι η διαφορά της χειμερινής ώρας Ελλάδος από την G.M.T. ώρα. Ο παράγοντας G.M.T. ώρας κυμαίνεται από 0 έως 1, ανάλογα με το αν η ημέρα έχει μόλις ξεκινήσει ή κοντεύει να ολοκληρωθεί.

Εν συνεχεία υπολογίζονται οι παρακάτω ποσότητες που βρίσκονται στην επόμενη σελίδα.

Στις παρακάτω σχέσεις το TRUNC είναι η αποκοπή του δεκαδικού μέρους του αριθμού. Π.χ. TRUNC(8,9)=8 ή TRUNC(-8,9)=-8. Ακόμη για μία μέτρηση που έχει πραγματοποιηθεί π.χ. στις 20 Ιουνίου του 1992 στις 1:35:40 μ.μ. ώρα G.M.T., οι παραπάνω παράμετροι έχουν τις εξής τιμές: ΩΡΑ=13, ΛΕΠΤΑ=35, ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ=40, ΗΜΕΡΑ=20, ΜΗΝΑΣ=6, ΕΤΟΣ=1992. Το l1 από τον παρακάτω τύπο υπολογίζεται σε μονάδες rad.

Το delrada είναι η απόκλιση του ήλιου σε rad ενώ από τον τύπο d=delrada⋅180p βρίσκω την απόκλιση του ήλιου σε μοίρες. Το σφάλμα στον υπολογισμό της απόκλισης από τους παραπάνω τύπους, ανέρχεται μόλις σε ένα πρώτο λεπτό της μοίρας. Το ghaa είναι η ωριαία γωνία του ήλιου σε μοίρες. Το da είναι οι μέρες που έχουν μεσολαβήσει από το 1900 μέχρι τη στιγμή της μέτρησης. Το z είναι η ζενίθια γωνία του ήλιου. Το RΓΗΣ είναι η ακτίνα της Γης σε Km, η οποία λαμβάνεται ίση με 6371,229 Km ενώ το Ho3 είναι το μέσο ύψος του στρώματος του όζοντος, το οποίο λαμβάνεται ίσο με 22200 m. Το h είναι το υψόμετρο του σταθμού όζοντος, το οποίο ισούται με 150 m για τον 293 σταθμό μέτρησης όζοντος, στον οποίο ανήκει το φασματοφωτόμετρο Dobson #118. Το long είναι το γεωγραφικό πλάτος του σταθμού το οποίο ισούται με -23,670 ενώ το lat είναι το γεωγραφικό πλάτος του σταθμού το οποίο είναι 380. Όλοι οι παραπάνω τύποι αλλά και οι σταθερές έχουν επίσης πληκτρολογηθεί στο φύλλο εργασίας του Excel που είναι περασμένα και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα.

Οι μετρήσεις ολικής στήλης όζοντος με τα φασματοφωτόμετρα Dobson είναι πιο ακριβείς όταν ο ήλιος είναι σχεδόν κατακόρυφος, όταν δηλαδή το μu είναι κοντά στην μονάδα. Στη μεθεπόμενη σελίδα αναπαρίσταται η απόλυτη συχνότητα του πλήθους των μετρήσεων που έγιναν καθ’ όλη την παραπάνω περίοδο συναρτήσει των διαστημάτων του μu.

u=TRUNC(1461⋅(ETOS+4800+TRUNC(MHNAS−1412))4)v=TRUNC(367⋅MHNAS−2−12⋅TRUNC(MHNAS−1412)12)w=-TRUNC(0,75⋅TRUNC(ETOS+4900+TRUNC(MHNAS−1412)100))da=HMERA−2447095,5+u+v+w+utal1=p180⋅(279,697+36000,769⋅da36525−TRUNC(279,697+36000,769⋅da36525360)⋅360)e1=-(93+14,23⋅da36525−0,0144⋅(da36525)2)⋅sin(l1)e2=-(432,5−3,71⋅da36525−0,2063⋅(da36525)2)⋅cos(l1)e3=(596,9−0,81⋅da36525−0,0096⋅(da36525)2)⋅sin(2⋅l1)e4=-(1,4+0,28⋅da36525)⋅cos(2⋅l1)+(3,8+0,6⋅da36525)⋅sin(3⋅l1)e5=(19,5−0,21⋅da36525−0,0103⋅(da36525)2)⋅cos(3⋅l1)e6=-(12,8−0,03⋅da36525)⋅sin(4⋅l1)delrada=arctan((0,43382−0,00027⋅da36525)⋅sin(l1−e1+e2+e3+e4+e5+e6240⋅180⋅p))ghaa=uta⋅15+180+e1+e2+e3+e4+e5+e6240cosz=cos((ghaa−long)⋅p180)⋅cos(delrada)⋅cos(lat⋅p180)+sin(delrada)⋅sin(lat⋅p180)mu=RGHS⋅1000+Ho3(RGHS⋅1000+Ho3)2−(RGHS⋅1000+h)2⋅(1−cos2z)

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται το μέσο μu των μετρήσεων συναρτήσει των μηνών του έτους. Από αυτό φαίνεται ότι το μu έχει πολύ μεγαλύτερες τιμές κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω των μεγάλων χειμερινών ζενιθίων γωνιών του ήλιου, ή αλλιώς του μικρού ύψους του ηλίου.

Τέλος για την επανεκτίμηση των δεδομένων, χρησιμοποιείται η εξίσωση του όζοντος:

XAD=1000(NA−NDmu⋅(αA−αD)−(βA−βD)⋅pStαqmou(αç−α)⋅1013,23)

όπου XAD η τιμή του όζοντος σε D.U και pΣταθμού η μέση ετήσια πίεση του σταθμού όζοντος σε mbar. Για τον σταθμό 293 του φασματοφωτομέτρου Dobson #118, ο οποίος ήταν εγκαταστημένος κατά την περίοδο που γίνεται η επανεκτίμηση των δεδομένων, σε υψόμετρο 115m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, έχουμε ότι pΣταθμού»1000mbar. Επίσης οι σταθερές απορρόφησης του όζοντος και σκέδασης της ατμόσφαιρας αA, αD, και βA, βD για τα A και D ζεύγη μηκών κύματος που χρησιμοποιούνται, είναι αυτές του Bass-Paur 1985, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1/1/1992 και δίνονται από τον παρακάτω πίνακα. Οι σταθερές αυτές επίσης έχουν πληκτρολογηθεί στο φύλλο εργασίας του Excel στο οποίο έχουν περαστεί οι αλγόριθμοι επανεκτίμησης των τιμών ολικής στήλης όζοντος καθώς και οι υπόλοιπες σταθερές.

| Σταθερές απορρόφησης και σκέδασης του Bass-Paur 1985, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 1/1/1992. |  |  |
| --- | --- | --- |
| A ζεύγος μηκών κύματος | 1.806 | 0.114 |
| C ζεύγος μηκών κύματος | 0.833 | 0.109 |
| D ζεύγος μηκών κύματος | 0.374 | 0.104 |

Με βάση την παραπάνω διαδικασία, έχει γίνει η πρώτη επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος. Με αυτήν διορθώνονται τα σφάλματα που οφείλονται στις σταθερές απορρόφησης του όζοντος και σκέδασης της ατμόσφαιρας, τα σφάλματα που οφείλονται σε στοιχεία του σταθμού όπως το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του, το υψόμετρό του και την μέση ατμοσφαιρική πίεση και έχει σαν κατάληξη τον πιο ακριβή υπολογισμό του μu.

Οι μέσες μηνιαίες διαφορές σε D.U. των επανεκτιμημένων τιμών από τις αρχικές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι σε αυτόν περιλαμβάνονται μόνο οι μήνες που έχουν τουλάχιστον 13 ημερήσιες τιμές, ώστε να περιορίζεται το σφάλμα των παραπάνω τιμών, ενώ αντίστοιχα υπολογίζονται οι μέσοι ετήσιοι όροι όταν .υπάρχουν διαθέσιμες οι μέσες διαφορές αρκετών μηνών του χρόνου.

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 1ης ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Παρατηρείται ότι οι αρνητικές τιμές υπερτερούν των θετικών, που σημαίνει ότι οι επανεκτιμημένες τιμές ολικής στήλης όζοντος είναι μικρότερες από τις αρχικά υπολογιζόμενες τιμές. Κατά μέσο όρο οι επανακτιμημένες τιμές για όλα τα έτη και όλους τους μήνες φαίνεται από τον προηγούμενο πίνακα ότι είναι -1,3 D.U. μικρότερες, δηλαδή θεωρώντας κατά μέσο όρο ποσότητα ολικής στήλης όζοντος ίση με 320 D.U., αντιστοιχεί σε σφάλμα μόνο 0,4%!!!. Ωστόσο ακόμη και τα μέγιστα μηνιαία σφάλματα που είναι κυμαίνονται γύρω στα 8 D.U., αντιστοιχούν σε 2,5% εκατοστιαίο σφάλμα λόγω διόρθωσης του αλγορίθμου υπολογισμού του όζοντος και των σταθερών, που είναι συγκρίσιμο με το 3% εκατοστιαίο σφάλμα, που ορίζεται σαν όριο καλής ακρίβειας των μετρήσεων λόγω σφαλμάτων της βαθμονόμησης των φασματοφωτομέτρων Dobson.

Τώρα η επανεκτίμηση των δεδομένων συνεχίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα test λυχνιών (lamp test) που έχουν γίνει κατά τις διεθνείς βαθμονομήσεις του οργάνου. Επειδή δεν είχαν πραγματοποιηθεί test λυχνιών για το Dobson #118 κατά την ενδιάμεση χρονική περίοδο, γίνεται γραμμική παρεμβολή των αποτελεσμάτων των λυχνιών μεταξύ των βαθμονομήσεων της Arosa 8/1990 και των Καλαβρύτων 8/1997.

Οι κοινές λυχνίες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις δύο βαθμονομήσεις είναι η Α19 και η UQ1. Για κάθε μία από αυτές τις δύο λυχνίες υπολογίζεται από τους ισχύοντες κατά την περίοδο εκείνη R-N πίνακες, τις Ν τιμές που αντιστοιχούν στις μέσες R τιμές που βρίσκω από αυτά τα test, και εν συνέχεια βρίσκεται η διαφορά των N τιμών μεταξύ των δύο βαθμονομήσεων. Στην επόμενη γραφική παράσταση φαίνονται τα αποτελέσματα των R τιμών των test λυχνιών στις δύο βαθμονομήσεις για τα A, D και C ζεύγη μηκών κύματος, και η γραμμική παρεμβολή που γίνεται μεταξύ των δύο βαθμονομήσεων.

Το παραπάνω εφαρμόζεται δύο φορές τόσο για το A όσο και για το D ζεύγος μηκών κύματος, οπότε βρίσκεται ένα DNA και ένα DND. Οι διορθωμένες N τιμές για την επανεκτίμηση των δεδομένων δίνονται από τις εξισώσεις NA=NA'+DNA(t) και ND=ND'+DND(t), ενώ για την γραμμική παρεμβολή που εφαρμόζεται ισχύουν οι σχέσεις DNA(t)=r⋅DNA και DND(t)=r⋅DND. Η μεταβλητή r είναι ο παράγοντας χρόνου ο οποίος έχει περάσει από την βαθμονόμηση της Arosa μέχρι την ημερομηνία της μέτρησης, και παίρνει τιμές μεταξύ του 0 και του 1. Τα NA' καιND' είναι τα παλιά NA και ND. Έτσι τώρα με τη χρήση της εξίσωσης του όζοντος:

XAD=1000(NA−NDmu⋅(αA−αD)−(βA−βD)⋅pStαqmou(αç−α)⋅1013,23)

και των διορθωμένων τιμών των NA και ND από τα test λυχνιών - ενώ όλες οι υπόλοιπες τιμές παραμένουν όπως προηγούμενα - βρίσκονται οι διορθωμένες τιμές όζοντος της δεύτερης επανεκτίμησης, οι οποίες προσεγγίζουν ακόμη περισσότερο τις πραγματικές τιμές.

Οι μέσες μηνιαίες διαφορές σε D.U. των επανεκτιμημένων τιμών της δεύτερης επανεκτίμησης από τις αρχικές δίνονται από τον πίνακα που ακολουθεί. Να σημειωθεί και πάλι ότι σε αυτόν περιλαμβάνονται μόνο οι μηνιαίες τιμές που έχουν τουλάχιστον 13 ημερήσιες τιμές, ώστε να περιορίζεται το σφάλμα τους, ενώ αντίστοιχα υπολογίζονται οι μέσοι ετήσιοι όροι μόνο όταν .υπάρχουν διαθέσιμες οι μέσες διαφορές αρκετών μηνών του χρόνου.

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 2ης ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Παρατηρείται ότι όλες οι τιμές είναι αρνητικές, που σημαίνει ότι οι επανεκτιμημένες τιμές ολικής στήλης όζοντος που προκύπτουν από την 2η επανεκτίμηση είναι μικρότερες από τις αρχικά υπολογιζόμενες τιμές. Κατά μέσο όρο οι επανακτιμημένες τιμές για όλα τα έτη και όλους τους μήνες φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ότι είναι -6,3 D.U. μικρότερες, και γενικά όλες οι τιμές των διαφορών είναι συγκρίσιμες με το εκατοστιαίο σφάλμα του 3%, που θεωρείται σαν όριο καλής ακρίβειας των μετρήσεων λόγω σφαλμάτων της βαθμονόμησης για τα φασματοφωτόμετρα Dobson.

Επίσης παρατηρείται ότι κατά τη δεύτερη επανεκτίμηση οι τιμές του όζοντος μειώθηκαν περαιτέρω από τις αρχικές σε σχέση με την πρώτη επανεκτίμηση. Αυτό εμφανίζεται καλύτερα στον επόμενο πίνακα που μας δίνει την διαφορά των τιμών της ολικής στήλης όζοντος μεταξύ των δύο επανεκτιμήσεων.

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 2ης ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Στις επόμενες σελίδες φαίνεται τόσο το χρονολογικό αρχείο των τεχνικών επισκευών και επεξεργασίας των δεδομένων ολικής στήλης όζοντος για το φασματοφωτόμετρο Dobson #118, όσο και οι R-N πίνακες του οργάνου πριν και μετά τη βαθμονόμηση της Arosa, που χρησιμοποιήθηκαν για την επανεκτίμηση των δεδομένων. Οι R-N πίνακες του οργάνου, συνδέουν τις R τιμές της γωνίας του δίσκου ανάγνωσης του οργάνου με τον λόγο Ν της εξασθένησης της ακτινοβολίας, που έχουν αναφερθεί στο πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου.

SOLAR AND OZONE OBSERVATORY ATHENS Station No 293 Dobson spectrophotometer No 118

DATA PROCESSING                                                    TECNICAL MAINTENCE

Construction of power supplies of 1000V and 42V. Change of lamps of amplifier DAF 91-3S4.

1/3/89

Standard lamps A19, RJ6620 and mercury lamp in use.

First observation. R-N tables (6/8/86) and Q-setting tables (5/8/86), from Hohenpeissenberg observatory, IAMAP 1968 absorption coefficients in use.

1/6/89

1/90

New Q-setting tables in use.

New mercury lamp.

15/2/90

Problem with motor rotation. Greasing of motor and pulleys of movement transmission.

6/3/90

Change of Dobson thermometer.

8/3/90

Change of Dobson amplifier. New amplifier without lamps.

1/6/90

Amplifier repairing.

20/6/90

July-August

1990

International comparison in Arosa.

Readjustment of the instrument, wedge calibration.

Original R-N tables (5/8/90) and new Q-setting tables in use.

2/10/90

Cleaning of Dobson motor.

8/10/90

11/90

New Q-setting tables in use.

Dobson table repairing.

9/6/91

IAMAP 1992 (Baus-Paur 85) absorption. coefficients in use.

1/3/92

New Q-setting tables (18/7/92) in use.

3/8/92

New Dobson table.

24/6/93

1/12/95

New Version (2.2) of Dobson program.

2/7/96

New Q-setting tables (27/6/96) in use.

8/1/97

Motor repairing.

July-August 1997

International comparison at Kalavryta. Readjustment of the instrument, changed glass of photomultimeter, opticals cleaned, mirror M2 moved, wedge calibration.

New R-N tables (7/8/97) and new Q-setting tables in use. New version (2.8) of Dobson program.

15/8/97

Σχήμα: Χρονολογικό αρχείο των τεχνικών επισκευών και επεξεργασίας των δεδομένων ολικής στήλης όζοντος για το φασματοφωτόμετρο Dobson #118 του σταθμού μας.

R-N ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ DOBSON #118 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ AROSA ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1990 (26/7/1990).

| Rad | Na | Nd | Rad | Na | Nd | Rad | Na | Nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,3 | 7,7 | 100 | 103,3 | 114,7 | 200 | 203,3 | 221,7 |
| 1 | 4,3 | 8,8 | 101 | 104,3 | 115,8 | 201 | 204,3 | 222,8 |
| 2 | 5,3 | 9,8 | 102 | 105,3 | 116,8 | 202 | 205,3 | 223,8 |
| 3 | 6,3 | 10,9 | 103 | 106,3 | 117,9 | 203 | 206,3 | 224,9 |
| 4 | 7,3 | 12 | 104 | 107,3 | 119 | 204 | 207,3 | 226 |
| 5 | 8,3 | 13,1 | 105 | 108,3 | 120,1 | 205 | 208,3 | 227,1 |
| 6 | 9,3 | 14,1 | 106 | 109,3 | 121,1 | 206 | 209,3 | 228,1 |
| 7 | 10,3 | 15,2 | 107 | 110,3 | 122,2 | 207 | 210,3 | 229,2 |
| 8 | 11,3 | 16,3 | 108 | 111,3 | 123,3 | 208 | 211,3 | 230,3 |
| 9 | 12,3 | 17,3 | 109 | 112,3 | 124,3 | 209 | 212,3 | 231,3 |
| 10 | 13,3 | 18,4 | 110 | 113,3 | 125,4 | 210 | 213,3 | 232,4 |
| 11 | 14,3 | 19,5 | 111 | 114,3 | 126,5 | 211 | 214,3 | 233,5 |
| 12 | 15,3 | 20,5 | 112 | 115,3 | 127,5 | 212 | 215,3 | 234,5 |
| 13 | 16,3 | 21,6 | 113 | 116,3 | 128,6 | 213 | 216,3 | 235,6 |
| 14 | 17,3 | 22,7 | 114 | 117,3 | 129,7 | 214 | 217,3 | 236,7 |
| 15 | 18,3 | 23,8 | 115 | 118,3 | 130,8 | 215 | 218,3 | 237,8 |
| 16 | 19,3 | 24,8 | 116 | 119,3 | 131,8 | 216 | 219,3 | 238,8 |
| 17 | 20,3 | 25,9 | 117 | 120,3 | 132,9 | 217 | 220,3 | 239,9 |
| 18 | 21,3 | 27 | 118 | 121,3 | 134 | 218 | 221,3 | 241 |
| 19 | 22,3 | 28 | 119 | 122,3 | 135 | 219 | 222,3 | 242 |
| 20 | 23,3 | 29,1 | 120 | 123,3 | 136,1 | 220 | 223,3 | 243,1 |
| 21 | 24,3 | 30,2 | 121 | 124,3 | 137,2 | 221 | 224,3 | 244,2 |
| 22 | 25,3 | 31,2 | 122 | 125,3 | 138,2 | 222 | 225,3 | 245,2 |
| 23 | 26,3 | 32,3 | 123 | 126,3 | 139,3 | 223 | 226,3 | 246,3 |
| 24 | 27,3 | 33,4 | 124 | 127,3 | 140,4 | 224 | 227,3 | 247,4 |
| 25 | 28,3 | 34,5 | 125 | 128,3 | 141,4 | 225 | 228,3 | 248,5 |
| 26 | 29,3 | 35,5 | 126 | 129,3 | 142,5 | 226 | 229,3 | 249,5 |
| 27 | 30,3 | 36,6 | 127 | 130,3 | 143,6 | 227 | 230,3 | 250,6 |
| 28 | 31,3 | 37,7 | 128 | 131,3 | 144,7 | 228 | 231,3 | 251,7 |
| 29 | 32,3 | 38,7 | 129 | 132,3 | 145,7 | 229 | 232,3 | 252,7 |
| 30 | 33,3 | 39,8 | 130 | 133,3 | 146,8 | 230 | 233,3 | 253,8 |
| 31 | 34,3 | 40,9 | 131 | 134,3 | 147,9 | 231 | 234,3 | 254,9 |
| 32 | 35,3 | 41,9 | 132 | 135,3 | 148,9 | 232 | 235,3 | 255,9 |
| 33 | 36,3 | 43 | 133 | 136,3 | 150 | 233 | 236,3 | 257 |
| 34 | 37,3 | 44,1 | 134 | 137,3 | 151,1 | 234 | 237,3 | 258,1 |
| 35 | 38,3 | 45,2 | 135 | 138,3 | 152,2 | 235 | 238,3 | 259,1 |
| 36 | 39,3 | 46,2 | 136 | 139,3 | 153,2 | 236 | 239,3 | 260,2 |
| 37 | 40,3 | 47,3 | 137 | 140,3 | 154,3 | 237 | 240,3 | 261,3 |
| 38 | 41,3 | 48,4 | 138 | 141,3 | 155,4 | 238 | 241,3 | 262,4 |
| 39 | 42,3 | 49,4 | 139 | 142,3 | 156,4 | 239 | 242,3 | 263,4 |
| 40 | 43,3 | 50,5 | 140 | 143,3 | 157,5 | 240 | 243,3 | 264,5 |
| 41 | 44,3 | 51,6 | 141 | 144,3 | 158,6 | 241 | 244,3 | 265,6 |
| 42 | 45,3 | 52,6 | 142 | 145,3 | 159,6 | 242 | 245,3 | 266,6 |
| 43 | 46,3 | 53,7 | 143 | 146,3 | 160,7 | 243 | 246,3 | 267,7 |
| 44 | 47,3 | 54,8 | 144 | 147,3 | 161,8 | 244 | 247,3 | 268,8 |
| 45 | 48,3 | 55,9 | 145 | 148,3 | 162,9 | 245 | 248,3 | 269,9 |
| 46 | 49,3 | 56,9 | 146 | 149,3 | 163,9 | 246 | 249,3 | 270,9 |
| 47 | 50,3 | 58 | 147 | 150,3 | 165 | 247 | 250,3 | 272 |
| 48 | 51,3 | 59,1 | 148 | 151,3 | 166,1 | 248 | 251,3 | 273,1 |
| 49 | 52,3 | 60,1 | 149 | 152,3 | 167,1 | 249 | 252,3 | 274,1 |
| 50 | 53,3 | 61,2 | 150 | 153,3 | 168,2 | 250 | 253,3 | 275,2 |
| 51 | 54,3 | 62,3 | 151 | 154,3 | 169,3 | 251 | 254,3 | 276,3 |
| 52 | 55,3 | 63,3 | 152 | 155,3 | 170,3 | 252 | 255,3 | 277,3 |
| 53 | 56,3 | 64,4 | 153 | 156,3 | 171,4 | 253 | 256,3 | 278,4 |
| 54 | 57,3 | 65,5 | 154 | 157,3 | 172,5 | 254 | 257,3 | 279,5 |
| 55 | 58,3 | 66,6 | 155 | 158,3 | 173,6 | 255 | 258,3 | 280,6 |
| 56 | 59,3 | 67,6 | 156 | 159,3 | 174,6 | 256 | 259,3 | 281,6 |
| 57 | 60,3 | 68,7 | 157 | 160,3 | 175,7 | 257 | 260,3 | 282,7 |
| 58 | 61,3 | 69,8 | 158 | 161,3 | 176,8 | 258 | 261,3 | 283,8 |
| 59 | 62,3 | 70,8 | 159 | 162,3 | 177,8 | 259 | 262,3 | 284,8 |
| 60 | 63,3 | 71,9 | 160 | 163,3 | 178,9 | 260 | 263,3 | 285,9 |
| 61 | 64,3 | 73 | 161 | 164,3 | 180 | 261 | 264,3 | 287 |
| 62 | 65,3 | 74 | 162 | 165,3 | 181 | 262 | 265,3 | 288 |
| 63 | 66,3 | 75,1 | 163 | 166,3 | 182,1 | 263 | 266,3 | 289,1 |
| 64 | 67,3 | 76,2 | 164 | 167,3 | 183,2 | 264 | 267,3 | 290,2 |
| 65 | 68,3 | 77,2 | 165 | 168,3 | 184,2 | 265 | 268,3 | 291,2 |
| 66 | 69,3 | 78,3 | 166 | 169,3 | 185,3 | 266 | 269,3 | 292,3 |
| 67 | 70,3 | 79,4 | 167 | 170,3 | 186,4 | 267 | 270,3 | 293,4 |
| 68 | 71,3 | 80,5 | 168 | 171,3 | 187,5 | 268 | 271,3 | 294,5 |
| 69 | 72,3 | 81,5 | 169 | 172,3 | 188,5 | 269 | 272,3 | 295,5 |
| 70 | 73,3 | 82,6 | 170 | 173,3 | 189,6 | 270 | 273,3 | 296,6 |
| 71 | 74,3 | 83,7 | 171 | 174,3 | 190,7 | 271 | 274,3 | 297,7 |
| 72 | 75,3 | 84,7 | 172 | 175,3 | 191,7 | 272 | 275,3 | 298,7 |
| 73 | 76,3 | 85,8 | 173 | 176,3 | 192,8 | 273 | 276,3 | 299,8 |
| 74 | 77,3 | 86,9 | 174 | 177,3 | 193,9 | 274 | 277,3 | 300,9 |
| 75 | 78,3 | 88 | 175 | 178,3 | 195 | 275 | 278,3 | 302 |
| 76 | 79,3 | 89 | 176 | 179,3 | 196 | 276 | 279,3 | 303 |
| 77 | 80,3 | 90,1 | 177 | 180,3 | 197,1 | 277 | 280,3 | 304,1 |
| 78 | 81,3 | 91,2 | 178 | 181,3 | 198,2 | 278 | 281,3 | 305,2 |
| 79 | 82,3 | 92,2 | 179 | 182,3 | 199,2 | 279 | 282,3 | 306,2 |
| 80 | 83,3 | 93,3 | 180 | 183,3 | 200,3 | 280 | 283,3 | 307,3 |
| 81 | 84,3 | 94,4 | 181 | 184,3 | 201,4 | 281 | 284,3 | 308,4 |
| 82 | 85,3 | 95,4 | 182 | 185,3 | 202,4 | 282 | 285,3 | 309,4 |
| 83 | 86,3 | 96,5 | 183 | 186,3 | 203,5 | 283 | 286,3 | 310,5 |
| 84 | 87,3 | 97,6 | 184 | 187,3 | 204,6 | 284 | 287,3 | 311,6 |
| 85 | 88,3 | 98,7 | 185 | 188,3 | 205,7 | 285 | 288,3 | 312,6 |
| 86 | 89,3 | 99,7 | 186 | 189,3 | 206,7 | 286 | 289,3 | 313,7 |
| 87 | 90,3 | 100,8 | 187 | 190,3 | 207,8 | 287 | 290,3 | 314,8 |
| 88 | 91,3 | 101,9 | 188 | 191,3 | 208,9 | 288 | 291,3 | 315,9 |
| 89 | 92,3 | 102,9 | 189 | 192,3 | 209,9 | 289 | 292,3 | 316,9 |
| 90 | 93,3 | 104 | 190 | 193,3 | 211 | 290 | 293,3 | 318 |
| 91 | 94,3 | 105,1 | 191 | 194,3 | 212,1 | 291 |  |  |
| 92 | 95,3 | 106,1 | 192 | 195,3 | 213,1 | 292 |  |  |
| 93 | 96,3 | 107,2 | 193 | 196,3 | 214,2 | 293 |  |  |
| 94 | 97,3 | 108,3 | 194 | 197,3 | 215,3 | 294 |  |  |
| 95 | 98,3 | 109,3 | 195 | 198,3 | 216,4 | 295 |  |  |
| 96 | 99,3 | 110,4 | 196 | 199,3 | 217,4 | 296 |  |  |
| 97 | 100,3 | 11,5 | 197 | 200,3 | 218,5 | 297 |  |  |
| 98 | 101,3 | 112,6 | 198 | 201,3 | 219,6 | 298 |  |  |
| 99 | 102,3 | 113,6 | 199 | 202,3 | 220,6 | 299 |  |  |

R-N ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ DOBSON #118 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ AROSA ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1990 (5/8/1990).

| Rad | Na | Nd | Rad | Na | Nd | Rad | Na | Nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 100 | 72,9 | 77,4 | 200 | 178,3 | 180,8 |
| 1 |  |  | 101 | 73,9 | 78,4 | 201 | 179,4 | 181,8 |
| 2 |  |  | 102 | 74,9 | 79,4 | 202 | 180,4 | 182,9 |
| 3 |  |  | 103 | 76 | 80,4 | 203 | 181,4 | 183,9 |
| 4 |  |  | 104 | 77 | 81,4 | 204 | 182,5 | 184,9 |
| 5 | -24,5 | -18,3 | 105 | 78 | 82,4 | 205 | 183,5 | 185,9 |
| 6 | -23,4 | -17,3 | 106 | 79 | 83,4 | 206 | 184,5 | 186,9 |
| 7 | -22,4 | -16,3 | 107 | 80 | 84,4 | 207 | 185,5 | 188 |
| 8 | -21,3 | -15,3 | 108 | 81 | 85,4 | 208 | 186,6 | 189 |
| 9 | -20,3 | -14,2 | 109 | 82,1 | 86,4 | 209 | 187,6 | 190 |
| 10 | -19,3 | -13,2 | 110 | 83,1 | 87,4 | 210 | 188,6 | 191 |
| 11 | -18,2 | -12,2 | 111 | 84,1 | 88,4 | 211 | 189,7 | 192 |
| 12 | -17,2 | -11,2 | 112 | 85,1 | 89,4 | 212 | 190,7 | 193 |
| 13 | -16,1 | -10,2 | 113 | 86,1 | 90,4 | 213 | 191,7 | 194,1 |
| 14 | -15,1 | -9,2 | 114 | 87,1 | 91,5 | 214 | 192,8 | 195,1 |
| 15 | -14,1 | -8,1 | 115 | 88,2 | 92,5 | 215 | 193,8 | 196,1 |
| 16 | -13 | -7,1 | 116 | 89,2 | 93,5 | 216 | 194,8 | 197,1 |
| 17 | -12 | -6,1 | 117 | 90,2 | 94,5 | 217 | 195,9 | 198,2 |
| 18 | -11 | -5,1 | 118 | 91,2 | 95,5 | 218 | 196,9 | 199,2 |
| 19 | -9,9 | -4,1 | 119 | 92,3 | 96,5 | 219 | 198 | 200,2 |
| 20 | -8,9 | -3 | 120 | 93,3 | 97,5 | 220 | 199 | 201,3 |
| 21 | -7,9 | -2 | 121 | 94,3 | 98,5 | 221 | 200,1 | 202,3 |
| 22 | -6,8 | -1 | 122 | 95,4 | 99,5 | 222 | 201,2 | 203,4 |
| 23 | -5,8 | 0 | 123 | 96,4 | 100,5 | 223 | 202,2 | 204,4 |
| 24 | -4,7 | 1,1 | 124 | 97,5 | 101,5 | 224 | 203,3 | 205,5 |
| 25 | -3,7 | 2,1 | 125 | 98,5 | 102,6 | 225 | 204,4 | 206,5 |
| 26 | -2,6 | 3,2 | 126 | 99,6 | 103,6 | 226 | 205,4 | 207,5 |
| 27 | -1,6 | 4,2 | 127 | 100,6 | 104,6 | 227 | 206,5 | 208,6 |
| 28 | -0,5 | 5,3 | 128 | 101,7 | 105,6 | 228 | 207,5 | 209,6 |
| 29 | 0,6 | 6,3 | 129 | 102,7 | 106,6 | 229 | 208,6 | 210,7 |
| 30 | 1,6 | 7,4 | 130 | 103,8 | 107,6 | 230 | 209,7 | 211,7 |
| 31 | 2,7 | 8,4 | 131 | 104,8 | 108,7 | 231 | 210,7 | 212,7 |
| 32 | 3,8 | 9,5 | 132 | 105,9 | 109,7 | 232 | 211,7 | 213,7 |
| 33 | 4,8 | 10,6 | 133 | 106,9 | 110,7 | 233 | 212,7 | 214,7 |
| 34 | 5,9 | 11,6 | 134 | 108 | 111,7 | 234 | 213,8 | 215,8 |
| 35 | 7 | 12,7 | 135 | 109 | 112,7 | 235 | 214,8 | 216,8 |
| 36 | 8 | 13,7 | 136 | 110,1 | 113,8 | 236 | 215,8 | 217,8 |
| 37 | 9,1 | 14,8 | 137 | 111,2 | 114,8 | 237 | 216,8 | 218,8 |
| 38 | 10,2 | 15,8 | 138 | 112,2 | 115,8 | 238 | 217,8 | 219,8 |
| 39 | 11,2 | 16,9 | 139 | 113,3 | 116,9 | 239 | 218,9 | 220,8 |
| 40 | 12,3 | 17,9 | 140 | 114,3 | 117,9 | 240 | 219,9 | 221,8 |
| 41 | 13,3 | 18,9 | 141 | 115,4 | 118,9 | 241 | 220,9 | 222,8 |
| 42 | 14,4 | 20 | 142 | 116,4 | 120 | 242 | 221,9 | 223,8 |
| 43 | 15,4 | 21 | 143 | 117,5 | 121 | 243 | 222,9 | 224,7 |
| 44 | 16,4 | 22 | 144 | 118,6 | 122,1 | 244 | 223,9 | 225,7 |
| 45 | 17,5 | 23,1 | 145 | 119,6 | 123,1 | 245 | 224,9 | 226,7 |
| 46 | 18,5 | 24,1 | 146 | 120,7 | 124,2 | 246 | 226 | 227,7 |
| 47 | 19,5 | 25,1 | 147 | 121,7 | 125,2 | 247 | 227 | 228,7 |
| 48 | 20,6 | 26,1 | 148 | 122,8 | 126,3 | 248 | 228 | 229,7 |
| 49 | 21,6 | 27,1 | 149 | 123,9 | 127,3 | 249 | 229,1 | 230,7 |
| 50 | 22,6 | 28,1 | 150 | 125 | 128,4 | 250 | 230,1 | 231,8 |
| 51 | 23,7 | 29,1 | 151 | 126 | 129,5 | 251 | 231,2 | 232,8 |
| 52 | 24,7 | 30,1 | 152 | 127,1 | 130,5 | 252 | 232,2 | 233,8 |
| 53 | 25,7 | 31,1 | 153 | 128,2 | 131,6 | 253 | 233,3 | 234,8 |
| 54 | 26,7 | 32,1 | 154 | 129,3 | 132,6 | 254 | 234,3 | 235,8 |
| 55 | 27,7 | 33,1 | 155 | 130,4 | 133,7 | 255 | 235,4 | 236,9 |
| 56 | 28,7 | 34,1 | 156 | 131,5 | 134,8 | 256 | 236,5 | 237,9 |
| 57 | 29,7 | 35,1 | 157 | 132,6 | 135,8 | 257 | 237,6 | 238,9 |
| 58 | 30,7 | 36,1 | 158 | 133,7 | 136,9 | 258 | 238,7 | 239,9 |
| 59 | 31,8 | 37,1 | 159 | 134,8 | 138 | 259 | 239,7 | 241 |
| 60 | 32,8 | 38,1 | 160 | 135,8 | 139 | 260 | 240,8 | 242 |
| 61 | 33,8 | 39,1 | 161 | 136,9 | 140,1 | 261 | 241,9 | 243 |
| 62 | 34,8 | 40,1 | 162 | 138 | 141,2 | 262 | 243 | 244 |
| 63 | 35,8 | 41,1 | 163 | 139,1 | 142,2 | 263 | 244,1 | 245,1 |
| 64 | 36,8 | 42,1 | 164 | 140,2 | 143,3 | 264 | 245,2 | 246,1 |
| 65 | 37,8 | 43,1 | 165 | 141,3 | 144,4 | 265 | 246,3 | 247,1 |
| 66 | 38,8 | 44,1 | 166 | 142,4 | 145,4 | 266 | 247,4 | 248,2 |
| 67 | 39,8 | 45 | 167 | 143,5 | 146,5 | 267 | 248,5 | 249,2 |
| 68 | 40,8 | 46 | 168 | 144,6 | 147,6 | 268 | 249,6 | 250,2 |
| 69 | 41,8 | 47 | 169 | 145,6 | 148,6 | 269 | 250,7 | 251,3 |
| 70 | 42,8 | 48 | 170 | 146,7 | 149,7 | 270 | 251,8 | 252,3 |
| 71 | 43,8 | 49 | 171 | 147,8 | 150,7 | 271 |  |  |
| 72 | 44,8 | 49,9 | 172 | 148,9 | 151,8 | 272 |  |  |
| 73 | 45,8 | 50,9 | 173 | 150 | 152,8 | 273 |  |  |
| 74 | 46,8 | 51,9 | 174 | 151 | 153,9 | 274 |  |  |
| 75 | 47,8 | 52,8 | 175 | 152,1 | 154,9 | 275 |  |  |
| 76 | 48,8 | 53,8 | 176 | 153,1 | 156 | 276 |  |  |
| 77 | 49,8 | 54,7 | 177 | 154,2 | 157 | 277 |  |  |
| 78 | 50,7 | 55,7 | 178 | 155,2 | 158,1 | 278 |  |  |
| 79 | 51,7 | 56,7 | 179 | 156,3 | 159,1 | 279 |  |  |
| 80 | 52,7 | 57,6 | 180 | 157,4 | 160,2 | 280 |  |  |
| 81 | 53,7 | 58,6 | 181 | 158,4 | 161,2 | 281 |  |  |
| 82 | 54,7 | 59,5 | 182 | 159,5 | 162,2 | 282 |  |  |
| 83 | 55,7 | 60,5 | 183 | 160,5 | 163,3 | 283 |  |  |
| 84 | 56,7 | 61,5 | 184 | 161,6 | 164,3 | 284 |  |  |
| 85 | 57,7 | 62,5 | 185 | 162,6 | 165,3 | 285 |  |  |
| 86 | 58,7 | 63,4 | 186 | 163,7 | 166,4 | 286 |  |  |
| 87 | 59,7 | 64,4 | 187 | 164,7 | 167,4 | 287 |  |  |
| 88 | 60,7 | 65,4 | 188 | 165,8 | 168,4 | 288 |  |  |
| 89 | 61,7 | 66,4 | 189 | 166,8 | 169,5 | 289 |  |  |
| 90 | 62,7 | 67,4 | 190 | 167,9 | 170,5 | 290 |  |  |
| 91 | 63,7 | 68,4 | 191 | 168,9 | 171,5 | 291 |  |  |
| 92 | 64,7 | 69,4 | 192 | 170 | 172,5 | 292 |  |  |
| 93 | 65,7 | 70,4 | 193 | 171 | 173,6 | 293 |  |  |
| 94 | 66,7 | 71,4 | 194 | 172,1 | 174,6 | 294 |  |  |
| 95 | 67,8 | 72,4 | 195 | 173,1 | 175,6 | 295 |  |  |
| 96 | 68,8 | 73,4 | 196 | 174,2 | 176,7 | 296 |  |  |
| 97 | 69,8 | 74,4 | 197 | 175,2 | 177,7 | 297 |  |  |
| 98 | 70,8 | 75,4 | 198 | 176,2 | 178,7 | 298 |  |  |
| 99 | 71,9 | 76,4 | 199 | 177,3 | 179,8 | 299 |  |  |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α) ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON #118

Οι παρακάτω τέσσερις πίνακες παρουσιάζουν τις μέσες μηνιαίες τιμές του όζοντος, τις μηνιαίες τυπικές αποκλίσεις, καθώς και τις μέγιστες και τις ελάχιστες μηνιαίες τιμές των αρχικών δεδομένων που έχουν ληφθεί από το φασματοφωτόμετρο Dobson #118, για τους μήνες που έχω πάνω από 13 ημερήσιες τιμές όζοντος. Και οι τέσσερις παρακάτω πίνακες αναφέρονται στις αρχικές τιμές της ολικής στήλης όζοντος που μετρήθηκαν με το Dobson #118, και υπάρχουν οι αντίστοιχες μηνιαίες τιμές μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί 13 ή περισσότερες ημερήσιες μετρήσεις μέσα στον αντίστοιχο μήνα.

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ (ΑΡΧΙΚΕΣ)

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

Β) ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON #118 ΚΑΙ LAMP TESTS

Στους επόμενους δύο πίνακες παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες τιμές της ολικής στήλης όζοντος, μετά την πρώτη και μετά την δεύτερη επανεκτίμηση των δεδομένων. Εμφανίζεται όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μία μικρή μείωση των τιμών της ολικής στήλης του όζοντος μετά την πρώτη επανεκτίμηση των δεδομένων, καθώς και μία περαιτέρω μεγαλύτερη μείωση των τιμών της ολικής στήλης όζοντος μετά την δεύτερη επανεκτίμηση. Να σημειωθεί ότι και εδώ παρουσιάζονται μόνο οι τιμές των μηνών που έχουν 13 ή περισσότερες ημερήσιες παρατηρήσεις.

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

(1η ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ)

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

(2η ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ)

Επίσης στις επόμενες γραφικές παραστάσεις φαίνονται τα test των λυχνιών που έγιναν με τις λυχνίες Α19 και RJ6620 συναρτήσει των ημερών που έγιναν οι βαθμονομήσεις της Arosa και των Καλαβρύτων.

Γ) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ NIMBUS-7 KAI METEOR-3

Παρακάτω φαίνονται οι μέσες μηνιαίες τιμές, οι τυπικές αποκλίσεις, οι μέγιστες και οι ελάχιστες μηνιαίες τιμές, καθώς και το πλήθος των ημερήσιων τιμών για κάθε μήνα που έχουν ληφθεί από τους δορυφόρους Nimbus-7 και Meteor-3. Για τις δορυφορικές μετρήσεις του Nimbus-7, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της έκδοσης 7 που είναι η τελευταία επανεκτιμημένη έκδοση που έχει δώσει η NASA, και διορθώνονται μικροσφάλματα προηγούμενων εκδόσεων με την περαιτέρω ομογενοποίηση των δεδομένων.

Το όργανο που χρησιμοποιείται για τις δορυφορικές μετρήσεις είναι το TOMS, το οποίο αναλύει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα της ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της γης. Κατά την περίοδο για την οποία γίνεται η επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος, λειτουργεί ο δορυφόρος Nimbus-7 από την αρχή των δεδομένων όζοντος του Dobson #118 μέχρι τον Απρίλιο του 1993 και ο Meteor-3 από το Σεπτέμβριο του 1991, μέχρι τον Δεκέμβριο του 1994. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για την επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος, γιατί οι δορυφορικές μετρήσεις αυτού του χρονικού διαστήματος, θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια σαν ανεξάρτητες μετρήσεις σύγκρισης, για τον έλεγχο της επανεκτίμησης που έχει πραγματοποιηθεί.

Οι δορυφορικές μετρήσεις που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες και χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των επανεκτιμημένων δεδομένων στη συνέχεια, προφανώς αναφέρονται για την περιοχή της Αθήνας όπου παίρνονται και οι αντίστοιχες επίγειες μετρήσεις με το φασματοφωτόμετρο Dobson #118. Επίσης σημειώνεται ότι και στους παρακάτω πίνακες, υπάρχουν μόνο οι τιμές των μηνών που έχουν 13 ή περισσότερες ημερήσιες παρατηρήσεις.

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟ NIMBUS-7

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟ METEOR-3

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ NIMBUS-7

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ METEOR-3

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ NIMBUS-7

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ METEOR-3

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ NIMBUS-7

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ METEOR-3

ΠΛΗΘΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ NIMBUS-7

ΠΛΗΘΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ METEOR-3

Δ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις φαίνεται η διαφορά των αρχικών τιμών όζοντος που λαμβάνονται με το Dobson #118 σε σχέση με τις τιμές που δίνουν οι δύο δορυφόροι. Στο πρώτο σχήμα παρουσιάζονται οι ημερήσιες διαφορές των τιμών όζοντος του Dobson #118 μείον τις δορυφορικές τιμές, ενώ στο δεύτερο οι διαφορές των μέσων μηνιαίων τιμών αντίστοιχα. Οι δορυφορικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται είναι αυτές των δορυφόρων Nimbus-7 και Meteor-3 για τις αντίστοιχες περιόδους που υπάρχουν. Παρατηρώ ότι οι τιμές όζοντος των μετρήσεων του Dobson #118 είναι υπερεκτιμημένες σε σχέση με τις δορυφορικές τιμές και των δύο δορυφόρων, κατά 5 έως 8 D.U. κατά μέσο όρο.

Στη συνέχεια καταμετρώνται οι ημέρες κάθε μήνα για τις οποίες υπάρχουν ταυτόχρονα μετρήσεις και του Dobson #118 και του δορυφόρου Nimbus-7, και για τους μήνες που υπάρχουν από 13 και πάνω κοινές ημερήσιες τιμές, υπολογίζω τις διαφορές των μέσων μηνιαίων τιμών της 1ης επανεκτίμησης από τον Nimbus-7 καθώς και της 2ης επανεκτίμησης από τον Nimbus-7.

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ DOBSON #118 ΚΑΙ ΤΟΥ NIMBUS-7

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ NIMBUS-7

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ NIMBUS-7

Στην επόμενη γραφική παράσταση φαίνονται οι διαφορές των τιμών ολικής στήλης όζοντος της 1ης και 2ης επανεκτίμησης από τις τιμές όζοντος του δορυφόρου Nimbus-7. Παρατηρείται ότι η δεύτερη επανεκτίμηση πλησιάζει ακόμη πιο κοντά στις μηδενικές διαφορές, δηλαδή στις τιμές του Nimbus-7, ενώ για την πρώτη επανεκτίμηση είναι γνωστό από πίνακες που παρουσιάστηκαν παραπάνω ότι επίσης μειώνονται οι αρχικές τιμές όζοντος του Dobson #118 και πλησιάζουν τις δορυφορικές, αλλά λιγότερο σε σχέση με τη δεύτερη επανεκτίμηση.

Το ίδιο φαίνεται και στο επόμενο σχήμα, το οποίο έχει δημοσιευτεί στο κόκκινο βιβλίο των δεδομένων όζοντος για όλο τον κόσμο, τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 1995. Στην κορυφή του σχήματος φαίνονται οι αρχικές μετρήσεις του Dobson #118 για κάθε εβδομάδα ενώ στο κάτω μέρος του σχήματος φαίνεται η διαφορά των δεδομένων του TOMS του Nimbus-7 (έκδοση 7) μείον του Dobson #118, διαιρεμένο με τα δεδομένα του TOMS σε εκατοστιαία κλίμακα. Όπως φαίνεται μία εκατοστιαία διαφορά του -1,4% μετριέται, η οποία αντιστοιχεί σε 4,5 D.U. υπερεκτίμησης των αρχικών δεδομένων όζοντος του Dobson #118 για την περίοδο 1990-1993, μέγεθος που συμφωνεί απόλυτα με τη μέση διόρθωση της 2ης (τελικής) επανεκτίμησης για την αντίστοιχη περίοδο.

Στη συνέχεια εφαρμόζεται το ίδιο και για τις δορυφορικές μετρήσεις όζοντος του Meteor-3, δηλαδή καταμετρώνται οι ημέρες κάθε μήνα για τις οποίες υπάρχουν ταυτόχρονα μετρήσεις και του Dobson #118 και του δορυφόρου Meteor-3, και για τους μήνες που υπάρχουν από 13 και πάνω κοινές ημερήσιες τιμές, υπολογίζω τις διαφορές των μέσων μηνιαίων τιμών της 1ης επανεκτίμησης από τον Meteor-3 καθώς και της 2ης επανεκτίμησης από τον Meteor-3.

Εν συνεχεία στην επόμενη γραφική παράσταση φαίνονται οι αποκλίσεις των τιμών ολικής στήλης όζοντος της 1ης και 2ης επανεκτίμησης από τις τιμές όζοντος του δορυφόρου Meteor-3. Παρατηρείται ότι η δεύτερη επανεκτίμηση πλησιάζει ακόμη πιο κοντά στις μηδενικές διαφορές, δηλαδή στις τιμές του Meteor-3, ενώ για την πρώτη επανεκτίμηση είναι ήδη γνωστό από πίνακες που παρουσιάστηκαν πιο πάνω ότι επίσης μειώνονται οι αρχικές τιμές όζοντος του Dobson #118 και πλησιάζουν τις δορυφορικές, αλλά λιγότερο σε σχέση με την δεύτερη επανεκτίμηση.

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ DOBSON #118 ΚΑΙ ΤΟΥ METEOR-3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ METEOR-3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ METEOR-3

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι η επανεκτίμηση των τιμών της ολικής στήλης όζοντος που έγιναν με τη βελτίωση των αλγορίθμων υπολογισμού όζοντος, την αύξηση της ακρίβειας και τον καλύτερο υπολογισμό των σταθερών καθώς και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα test λυχνιών, οδήγησαν σε καλύτερη εκτίμηση των τιμών του όζοντος που μετρήθηκαν με το φασματοφωτόμετρο Dobson #118. Το γεγονός αυτό προσδιορίζεται και από τις ανεξάρτητες - από τον τρόπο που έγινε η επανεκτίμηση των τιμών του όζοντος - πηγές μέτρησης του όζοντος, τους δύο δορυφόρους Nimbus-7 και Meteor-3 που λειτουργούσαν κατά την αντίστοιχη περίοδο της επανεκτίμησης.

Επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος από φασματοφωτόμετρα Dobson έχει γίνει και από άλλους σταθμούς μέτρησης του όζοντος στον κόσμο, όπως στην Αμερική, την Γερμανία, την Τσεχία και αλλού. Είναι όμως η πρώτη φορά που γίνεται και για την Ελλάδα, καθώς μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε διαθέσιμη σημαντικού χρονικού διαστήματος χρονοσειρά μετρήσεων όζοντος από το μοναδικό φασματοφωτόμετρο Dobson που υπάρχει στην Ελλάδα, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η επανεκτίμηση.

Στο μέλλον όταν θα μεγαλώσει περισσότερο η χρονοσειρά και θα υπάρχουν και άλλες διεθνείς βαθμονομήσεις του οργάνου, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν test λυχνιών και για τις ενδιάμεσες χρονικές περιόδους των βαθμονομήσεων, θα συνεχιστεί η επανεκτίμηση των δεδομένων και για τα υπόλοιπα δεδομένα που υπάρχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Α) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία ομογενοποιημένη βάση δεδομένων όζοντος για την χρονική περίοδο 1990-1997 για την Αθήνα από τα δεδομένα του σταθμού μας. Η βάση είναι ομογενοποιημένη τόσο ως προς το χρόνο όσο και σε σχέση με τους υπόλοιπους σταθμούς μέτρησης του όζοντος, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι βαθμονομήσεις του οργάνου σε σχέση με το πρότυπο όργανο Dobson.

- Για τη δημιουργία της ομογενοποιημένης βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς για την επανεκτίμηση δεδομένων όζοντος από φασματοφωτόμετρα Dobson αλλά και το ιστορικό της επεξεργασίας των δεδομένων και των τεχνικών επισκευών του οργάνου μας, για τη δημιουργία της μέγιστης κατά το δυνατόν αξιόπιστης βάσης δεδομένων.

- Μετά την ομογενοποίηση των δεδομένων η υπολογιζόμενη τάση μείωσης του όζοντος αυξήθηκε σημαντικά, καθώς η διαφορά των τιμών όζοντος του οργάνου μας σε σχέση με το πρότυπο από το 1992 έως το 1997 αυξήθηκε κατά 6 έως 8 D.U.

- Η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη κατά την θερινή περίοδο σε σχέση με το χειμώνα, γιατί τότε οι ζενίθιες γωνίες του ήλιου που εισάγονται στον παρανομαστή της εξίσωσης του όζοντος, είναι μικρότερες κατά τη διάρκεια του τοπικού μεσημεριού που λαμβάνονται οι μετρήσεις. Συνεπώς η τάση του όζοντος διαφοροποιείται περισσότερο κατά τη θερινή περίοδο, με χρήση για τον υπολογισμό της των νέων ομογενοποιημένων δεδομένων.

- Κατά την ομογενοποίηση έγινε και η διόρθωση των τιμών όζοντος λόγω αλλαγής των σταθερών απορρόφησης όζοντος και σκέδασης από τα μόρια του αέρα, που τέθηκαν σε εφαρμογή διεθνώς από 1/1/1992 και στον σταθμό μας από 1/3/1992.

- Οι ομογενοποιημένες τιμές όζοντος ταιριάζουν τώρα καλύτερα στις δορυφορικές παρατηρήσεις όζοντος για την Αθήνα, από τη σύγκριση που έγινε με τους δύο δορυφόρους Nimbus-7 και Meteor-3.

- Η μέση διαφορά των τιμών όζοντος που έδωσε η NASA από τη σύγκριση των τιμών όζοντος του σταθμού μας σε σχέση με τα δορυφορικά δεδομένα του Nimbus-7, ταιριάζει απόλυτα με τη μέση διόρθωση που έγιναν στα δεδομένα του σταθμού μας κατά τη δημιουργία της ομογενοποιημένης βάσης.

Β) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Στην ομογενοποίηση δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διαδικασίες βαθμονόμησης με λυχνίες υδραργύρου οι οποίες υπάρχουν για την ενδιάμεση περίοδο των δύο διεθνών βαθμονομήσεων 1990-1997. Στο μέλλον θα γίνει μία προσπάθεια χρησιμοποίησης όλων αυτών των δεδομένων για την εξαγωγή ακόμη πιο ακριβή αποτελεσμάτων.

- Επίσης θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων και με όσα δεδομένα υπάρχουν για αυτή την περίοδο από το δορυφόρο Earth-Probe, μετά τον Αύγουστο του 1996 οπότε άρχισε να λειτουργεί.

- Μετά την επόμενη διεθνή βαθμονόμηση του Dobson όταν θα έχει μεγαλώσει η χρονοσειρά των δεδομένων, θα γίνει επανεκτίμηση και των υπόλοιπων δεδομένων που υπάρχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ DOBSON #118

Παρακάτω δίνονται οι πίνακες με όλες τις επανεκτιμημένες ημερήσιες τιμές της ολικής στήλης όζοντος, που έχουν προκύψει μετά και τη δεύτερη επανεκτίμηση των δεδομένων όζοντος, η οποία είναι και η τελική, από την αρχή λειτουργίας του οργάνου, μέχρι και την 18/7/1997, οπότε το όργανο μεταφέρθηκε στα Καλάβρυτα για να συμμετάσχει για δεύτερη φορά σε διεθνή βαθμονόμηση.

Οι πίνακες αυτοί αποτελούν και το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής εδώ της εργασίας, και παρέχουν την ομογενοποιημένη χρονοσειρά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιουσδήποτε σκοπούς μελέτης της ατμόσφαιρας ή σύγκρισης των δεδομένων με άλλα όργανα, γειτονικούς σταθμούς ή δορυφορικές παρατηρήσεις για την ομογενοποίηση ή τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων αυτών των σταθμών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ

- Recalculated total ozone data, Hradec Kralove 1962-1990, Rndr. Karel Vanνcek, Csc., Praha 1991.

- Handbook for Dobson ozone data re-evaluation, Clobal atmosphere watch, WMO Global research and monitoring project, Report No. 29, 1993.

- Homogenization and re-evaluation of the long-term ozone series at the meteorological observatory Hohenpeissenberg, Final report of the DWD-Project K/U 31, Ulf Kφhler, September 1995.

- Report of the international workshop on Dobson data re-evaluation, Global atmosphere watch, WMO Global research and monitoring project, Report No. 24, Lanham, Maryland, 11-13 September 1991.

- Ozone data for the world, atmospheric environment service in co-operation with the WMO, November-December 1995.

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΩΝ DOBSON

- Basher R.E., 1982: Review of the Dobson spectrophotometer and its accuracy. WMO Global Ozone Research and Monitoring Project. Report No. 13.

- Hudson R. D., Komhyr W. D., Mateer C. L., Bojkov R. D. Guidance for use of new ozone absorption coefficients in processing Dobson and Brewer spectrophotometer total ozone data beginning 1January 1992.

- Komhyr W. D., 1980b. Operations handbook - ozone observations with a Dobson spectrophotometer. WMO Global Ozone Research and Monitoring Project. Report No. 6.

- Varotsos C. A. and Cracknell A. P., 1994. On the accuracy of total ozone measurements made with a Dobson spectrophotometer in Athens. Int. J. Remote Sensing.